机构名称：中国航发南方工业有限公司计量实验室

注册号：L1247

地  址：

A：湖南省株洲市董家塅

获准认可能力索引

| 序号 | 地址 | 能力范围 | 评审类型 | 更新时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 授权签字人(中文) | 复评+扩项 | 2018年05月18日 |
| 2 |  | 授权签字人(英文) | 复评+扩项 | 2018年05月18日 |
| 3 | A | 检测能力(中文) | 复评+扩项 | 2018年05月18日 |
| 4 |  | 检测能力(英文) | 复评+扩项 | 2018年05月18日 |
| 5 | A | 校准能力(中文) | 复评+扩项 | 2018年05月18日 |
| 6 |  | 校准能力(英文) | 复评+扩项 | 2018年05月18日 |

中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L1247）

名称:中国航发南方工业有限公司计量实验室

地址：湖南省株洲市董家塅

签发日期：2018年05月18日        有效期至：2024年06月05日

附件1 认可的授权签字人及领域

| 序号 | 姓 名 | 授权签字领域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁园 | 全部检测、校准项目 |  |
| 2 | 刘炳红 | 全部检测、校准项目 |  |
| 3 | 徐明兵 | 全部检测、校准项目 |  |
| 4 | 梁明超 | 全部检测、校准项目 |  |
| 5 | 赵瑞敏 | 几何量校准项目 |  |
| 6 | 唐少博 | 几何量检测和校准项目 |  |
| 7 | 黄意 | 几何量检测和校准项目 |  |
| 8 | 盛 坚 | 热学检测和校准项目 |  |
| 9 | 周艺 | 热学检测和校准项目 |  |
| 10 | 朱江 | 力学、粘度、密度校准项目 |  |
| 11 | 郑明月 | 电学检测项目 电学、无线电、时频校准项目 |  |
| 12 | 吴端 | 电学检测项目 电学、无线电、时频校准项目 |  |

中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L1247）

名称:中国航发南方工业有限公司计量实验室

地址：湖南省株洲市董家塅

认可依据：ISO/IEC 17025以及CNAS特定认可要求

签发日期：2018年05月18日         有效期至：2024年06月05日

附件2  认可的检测能力范围

| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 热处理炉 | 1 | 温度 | 热处理炉有效加热区测定方法 GB/T9452-2003 |  |  |
| 2 | 盐雾试验箱 | 1 | 温度偏差 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备 GB/T5170.8-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 温度波动度 |  |  |  |
|  |  | 3 | 温度均匀性 |  |  |  |
|  |  | 4 | 盐雾沉降率 |  |  |  |
| 3 | 机械零件 | 1 | 位置误差 | 产品几何量技术规范(GPS） 形状和位置公差检测规定 GB/T 1958-2004 直线度误差检测 GB/T11336-2004 平面度误差检测 GB/T11337-2004 产品几何量技术规范(GPS） 评定圆度误差的方法 半径变化量测量 GB/T7235-2004 | 只测：小于 (1200×1000×700)mm |  |
|  |  | 2 | 形状误差 |  |  |  |
| 3 | 机械零件 | 3 | 尺寸公差 | 光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009 极限与配合 基础 第2部分公差、偏差和配合的基本规定 GB/T1800.2-1998 极限与配合 基础 第3部分 标准公差和基本偏差数值表 极限与配合：标准公差等级和孔、轴的极限偏差表 GB/T1800.4-1999 | 只测：小于(1200×1000×700)mm |  |
|  |  | 4 | 轴孔参数 |  | 不测：小于（Φ3）mm |  |
| 3 | 机械零件 | 5 | 螺纹参数 | 普通螺纹公差 GB/T197-2003 普通螺纹基本尺寸 GB/T196-2003 普通螺纹直径与螺距系列 GB/T193-2003 | 不测 ： ① 内螺纹 ②公称直径范围 （1~300）mm ③螺距范围（0.25~3）mm |  |
|  |  | 6 | 齿轮参数 | 渐开线圆柱齿轮精度 检验规范 GB/T13924-2008 | 只测： ①基圆半径： 小于200mm ②模数：（0.5~20）mm |  |
| 3 | 机械零件 | 7 | 锥度和角度 | 产品几何量规范（GPS）圆锥的锥度与锥角系列 GB/T157-2001 产品几何量规范（GPS）圆锥公差 GB/T11334-2005 | 只测： 基本尺寸： （0~1000）mm ①圆锥直径： 小于500mm ②圆锥长度： 小于600mm |  |
| 1(4) | 电弧焊机 | 1 | 焊接电流 | GB/T8118-2010电弧焊机通用技术条件 | 只测300A以下 |  |
|  |  | 2 | 负载电压 |  | 只测50V以下 |  |

中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L1247）

名称:中国航发南方工业有限公司计量实验室

地址：湖南省株洲市董家塅

认可依据：ISO/IEC 17025以及CNAS特定认可要求

签发日期：2018年05月18日         有效期至：2024年06月05日

附件3 认可的校准能力范围

| 序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 规范代号（含年号）名称 | 测量范围 |  | 扩展不确定度（k=2） | 限制说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准环规 | 长度 | 标准环规检定规程 JJG 894-1995 | （Ф1~Ф10）mm |  | U=0.6μm |  |  |
|  |  |  |  | （Ф10~Ф100）mm |  | U=0.7μm |  |  |
|  |  |  |  | （Ф100~Ф150）mm |  | U=0.8μm |  |  |
|  |  |  |  | （Ф150~Ф200）mm |  | U=0.9μm |  |  |
| 2 | 光滑极限量规 | 长度 | 光滑极限量规检定规程 JJG 343-2012 | 光面塞规 | （Ф1~Ф500）mm | U=0.9μm+7×10-6D |  |  |
|  |  |  |  | 光面环规 | （Ф1~Ф300）mm | U=0.9μm+7×10-6D |  |  |
| 3 | 圆柱螺纹量规 | 长度 | 圆柱螺纹量规校准规范 JJF1345-2012 | 螺纹塞规 | (1～50)mm | U=1.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (50～100)mm | U=2.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～150)mm | U=2.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (150～200)mm | U=3.1μm |  |  |
|  |  |  |  | 螺纹环规 | (2～50)mm | U=1.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (50～100)mm | U=2.1μm |  |  |
| 4 | 平板 | 平面度 | 平板检定规程 JJG 117-2013 | (160×100~400×400)mm |  | U=0.9μm |  |  |
|  |  |  |  | (600×450~1500×1000)mm |  | U=2.2μm |  |  |
|  |  |  |  | (1600×1000~2500×1600)mm |  | U=2.9μm |  |  |
| 5 | 直角尺 | 垂直度 | 直角尺检定规程 JJG 7-2004 | 圆柱直角尺 | 200mm≤H≤800mm | U=（0.6~0.8）μm |  |  |
|  |  |  |  | 刀口形直角尺 | (32×50~125×200)mm | U=（2～3）μm |  |  |
|  |  |  |  | 宽座刀口形直角尺 | (40×50~300×500)mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 矩形直角尺 | (80×125~200×315)mm | U=2μm |  |  |
|  |  |  |  | 宽座直角尺 | (40×63~500×800)mm | U=2μm |  |  |
| 6 | 表面粗糙度比较样块 | 粗糙度 | 表面粗糙度比较样块校准规范 JJF 1099-2003 | Ra 6.3～Ra25 |  | Urel=5.5% |  |  |
|  |  |  |  | Ra 0.025～Ra6.3 |  | Urel=6.0% |  |  |
| 7 | 通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 JJG 30-2012 | （0～1000）mm |  | U = 0.01mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分度值：0.01mm |  |  |
|  |  |  |  | （0～400）mm |  | U = 0.01mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分度值：0.02mm |  |  |
|  |  |  |  | （400～2000）mm |  | U = 0.02mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分度值：0.02mm |  |  |
| 8 | 千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG 21-2008 | 千分尺 | （0～150）mm | U=1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （150～300）mm | U=2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （300～500）mm | U=3μm |  |  |
|  |  |  |  | 校对用量杆 | （0～150）mm | U=1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （150～300）mm | U=2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （300～400）mm | U=3μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （400～500）mm | U=4μm |  |  |
| 9 | 内径表 | 长度 | 内径表校准规范 JJF 1102-2003 | 内径表 | （2～450）mm | U = 2μm |  |  |
| 10 | 内径千分尺 | 长度 | 内径千分尺检定规程 JJG 22-2003 | （50～75）mm |  | U=（1.2~1.4）μm |  |  |
|  |  |  |  | （75～100）mm |  | U=（1.4~1.6）μm |  |  |
|  |  |  |  | （100～125）mm |  | U=（1.6~1.8）μm |  |  |
|  |  |  |  | （125～1000）mm |  | U=（1.8~9.6）μm |  |  |
| 11 | 指示表 | 长度 | 指示表（指针式、数显示）检定规程 JJG 34-2008 | 百分表（0～10）mm |  | U =3.6μm |  |  |
|  |  |  |  | 千分表（0～1）mm |  | U =1.2μm |  |  |
| 12 | 杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG 35-2006 | 杠杠百分表 | （0～1）mm | U =2.0μm |  |  |
| 12 | 杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG 35-2006 | 杠杠千分表 | （0～0.4）mm | U = 1.2μm |  |  |
| 13 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 长度 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG 26-2011 | 杠杆千分尺 | （0～100）mm | U=0.5μm+3× 10-6L |  |  |
|  |  |  |  | 杠杆千分尺指示表 |  | U =（0.34~0.44）μm |  |  |
|  |  |  |  | 杠杆卡规指示表 | （0～100）mm | U =（0.37~0.47）μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （100～200）mm | U =0.85μm |  |  |
| 14 | 螺纹千分尺 | 长度 | 螺纹千分尺检定规程 JJG 25-2004 | （0～75）mm |  | U =3μm |  |  |
|  |  |  |  | （75～125）mm |  | U =4μm |  |  |
|  |  |  |  | （125～200）mm |  | U =5μm |  |  |
| 14 | 螺纹千分尺 | 长度 | 螺纹千分尺检定规程 JJG 25-2004 | 测微头示值误差0~150mm |  | U =1.3μm |  |  |
| 14 | 螺纹千分尺 | 长度 | 螺纹千分尺检定规程 JJG 25-2004 | 测微头示值误差150~200mm |  | U =2.0μm |  |  |
| 15 | 三等量块 | 长度 | 量块检定规程JJG146－2011 | (0.5～100)mm |  | U=0.10μm+1× 10-6L k=2.58 |  |  |
| 16 | 四等量块 | 长度 | 量块检定规程JJG146－2011 | (5.12～1000）mm |  | U=0.20μm+2× 10-6L |  |  |
| 17 | 角度块 | 角度 | 角度块检定规程 JJG 70-2004 | (0～180)° |  | U=2.4" |  |  |
| 18 | 研磨面平尺 | 平面度 | 研磨面平尺检定规程 JJG 740-2005 | (0~200)mm |  | U=0.05μm（k=3） |  |  |
|  |  |  |  | (0~300)mm |  | U=0.09μm（k=3） |  |  |
| 18 | 研磨面平尺 | 平面度 | 研磨面平尺检定规程 JJG 740-2005 | (0~320)mm |  | U=0.12μm（k=3） |  |  |
| 19 | 平晶 | 平面度 | 平晶检定规程JJG 28-2000 | （Ф30～Ф150）mm |  | U = 0.03μm |  |  |
| 20 | 水平仪检定器 | 角度 | 水平仪检定器检定规程 JJG 191-2002 | (0~1.5)mm/m |  | Urel=0.8% |  |  |
| 21 | 测长仪 | 长度 | 测长仪校准规范JJF1189-2008 | (0~1000)mm |  | U=0.3μm+0.4× 10-6L |  |  |
| 22 | 接触式干涉仪 | 长度 | 接触式干涉仪检定规程 JJG 101-2004 | (-2.5~+2.5)μm |  | U=0.03μm |  |  |
|  |  |  |  | (-5~+5)μm |  | U=0.04μm |  |  |
|  |  |  |  | (-10~+10)μm |  | U=0.05μm |  |  |
| 23 | 光学计 | 长度 | 光学计检定规程JJG45-1999 | (-100～+100)μm |  | U=0.17μm |  |  |
| 24 | 工具显微镜 | 长度 | 工具显微镜检定规程 JJG56-2000 | (0~200)mm |  | U=0.3μm+0.7× 10-6L |  |  |
| 25 | 测长机 | 长度 | 测长机校准规范 JJF1066-2000 | (0~±100）μm |  | U=0.15μm |  |  |
|  |  |  |  | (0~100)mm |  | U=0.3μm+0.4×10-6L |  |  |
|  |  |  |  | (100~1000)mm |  | U=0.4μm+2×10-6L |  |  |
| 26 | 三坐标测量机 | 长度 | 坐标测量机校准规范 JJF1064-2010 | (0~1000)mm |  | 用三等量块为标准器 U=0.2μm+0.8×10-6L |  |  |
|  |  |  |  | (0~10000)mm |  | 用双频激光干涉仪为标准器 U=0.05μm+0.8×10-6L |  |  |
| 27 | 光学数显分度头 | 角度 | 光学数显分度头检定规程JJG57-1999 | (0~360)° |  | U=1.1″ |  |  |
| 28 | 百分表.千分表检定仪 | 长度 | 指示类量具检定仪检定规程JJG201-2008 | (0~50)mm |  | U= 0.2μm+0.5× 10-6L |  |  |
| 29 | 投影仪 | 长度 | 投影仪校准规范JJF1093-2002 | (0~200)mm |  | U= 0.4μm+0.7× 10-6L |  |  |
| 30 | 自准直仪 | 角度 | 自准直仪检定规程 JJG202-2007 | 0′～10′ |  | U=0.3″ |  |  |
| 31 | 小角度检查仪 | 角度 | 小角度检查仪检定规程 JJG300-2002 | 1′ |  | U=2.1×10-4mm/m |  |  |
|  |  |  |  | 10′ |  | U=4.4×10-4mm/m |  |  |
|  |  |  |  | 40′ |  | U=1.5×10-3mm/m |  |  |
| 32 | 气动浮标式测量仪 | 长度 | 气动测量仪检定规程 JJG356-2004 | (-8～+8)μm |  | U=0.2μm |  |  |
|  |  |  |  | (-15～+15)μm |  | U=0.3μm |  |  |
|  |  |  |  | (-40～+40)μm |  | U=0.4μm |  |  |
|  |  |  |  | (-80～+80)μm |  | U=1.0μm |  |  |
| 33 | 合象水平仪 | 角度 | 电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG103-2005 | (0～10)mm/m |  | U=0.003mm/m |  |  |
| 34 | 光学分度台 | 角度 | 光学、数显分度台校准规范JJF1114-2004 | (0~360)° |  | U=1" |  |  |
| 35 | 万能渐开线检查仪 | 基圆半径 | 齿轮渐开线测量仪校准规范JJF1124-2004 | rb：（12.5～150）mm |  | U=1.1μm |  |  |
| 36 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF1105-2003 | Ra(0.1～0.4)μm |  | U=3.9% |  |  |
|  |  |  |  | Ra(0.4～1.6)μm |  | U=3.0% |  |  |
|  |  |  |  | Ra(1.6～3.2)μm |  | U=2.1% |  |  |
| 37 | 平尺 | 直线度 | 平尺校准规范JJF1097-2003 | （0~1000）mm |  | U=0.6μm |  |  |
|  |  |  |  | （1000~2000）mm |  | U=0.9μm |  |  |
|  |  |  |  | （2000~3000）mm |  | U=1.3μm |  |  |
| 38 | 方箱 | 垂直度 | 方箱检定规程JJG194-2007 | (100×100)mm |  | U =4μm |  |  |
|  |  |  |  | (160×160)mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (200×200)mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (250×250)mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (315×315)mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (400×400)mm |  |  |  |  |
| 39 | 高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG31-2011 | （0～1000）mm |  | U =7μm+5× 10-6L (数显） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U =5μm+7× 10-6L |  |  |
| 40 | 刀口形直尺 | 直线度 | 刀口形直尺检定规程 JJG63-2007 | （75～ 175）mm |  | U = 0.33μm |  |  |
|  |  |  |  | （200～ 225）mm |  | U = 0.56μm |  |  |
|  |  |  |  | （300～ 400）mm |  | U = 0.67μm |  |  |
| 41 | 正弦规 | 角度 | 正弦规检定规程JJG37-2005 | 0°～30° |  | U =3.7″ |  |  |
| 42 | 公法线千分尺 | 长度 | 公法线千分尺检定规程 JJG82-2010 | （0～200）mm |  | U =1μm+3×10-6L |  |  |
| 43 | 齿厚卡尺 | 长度 | 齿厚卡尺校准规范 JJF1072-2000 | M（1～50）mm |  | U =0.01mm |  |  |
| 44 | 框式、条式水平仪 | 角度 | 框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF1084-2002 | (0.02～0.10)mm/m |  | U=0.004mm/m |  |  |
| 45 | 深度千分尺 | 长度 | 深度千分尺检定规程 JJG24-2003 | （0～25）mm |  | U=1.2μm |  |  |
|  |  |  |  | （25～50）mm |  | U=1.3μm |  |  |
|  |  |  |  | （50～100）mm |  | U=1.5μm |  |  |
|  |  |  |  | （100～200）mm |  | U=2μm |  |  |
|  |  |  |  | （200～300）mm |  | U=3μm |  |  |
|  |  |  |  | 校对杆 | （25～275）mm | U=(0.3~1.3)μm |  |  |
| 46 | 深度百分表 | 长度 | 深度指示表检定规程 JJG830-2007 | （0～100）mm |  | U=2μm |  |  |
| 47 | 万能角度尺 | 角度 | 万能角度尺检定规程 JJG33-2002 | （0～320）° |  | U=1＇ 分度值:2＇ |  |  |
|  |  |  |  | （0～360）° |  | U=3＇ 分度值: 5＇ |  |  |
| 48 | 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程JJG62-2007 | （0.02～3.0）mm |  | U =2μm |  |  |
| 49 | 针规、三针 | 长度 | 针规三针校准规范 JJF1207-2008 | 三针 | （0.118～6.585）mm | U =0.2μm |  |  |
|  |  |  |  | 针规 | （0.1～25）mm | U=0.2μm+5×10-6L |  |  |
| 50 | 读数、测量显微镜 | 长度 | 读数、测量显微镜检定规程JJG571-2004 | （0～8）mm |  | U =2.5μm |  |  |
| 50 | 读数、测量显微镜 | 长度 | 读数、测量显微镜检定规程JJG571-2004 | （0～50）mm |  | U =2.4μm |  |  |
| 51 | 齿轮跳动（偏摆）检查仪 | 长度 | 跳动检查仪校准规范 JJF1109-2003 | （0～500）mm |  | U =4μm |  |  |
| 52 | 机械式比较仪 | 长度 | 机械式比较仪检定规程 JJG39-2004 | (-0.03～+0.03)mm |  | U=0.2μm |  |  |
| 53 | 扭簧式比较仪 | 长度 | 扭簧式比较仪检定规程JJG118-2010 | (0～±100)μm |  | U=0.2μm |  |  |
| 54 | 圆度、圆柱度测量仪 | 圆度 | 圆度、圆柱度测量仪检定规程 JJG429-2000 | Ф(0.001～300)mm |  | U=0.05μm |  |  |
| 55 | 电感测微仪 | 长度 | 电感测微仪校准规范 JJF1331-2011 | (0～±3)μm |  | U=0.02μm |  |  |
|  |  |  |  | (0～±10)μm |  | U=0.06μm |  |  |
|  |  |  |  | (0～±30)μm |  | U=0.11μm |  |  |
|  |  |  |  | (0～±100)μm |  | U=0.11μm |  |  |
|  |  |  |  | (0～±1000)μm |  | U=0.92μm |  |  |
| 56 | 数显测高仪 | 长度 | 数显测高仪校准规范 JJF1254-2010 | (0～1000)mm |  | U=0.1μm+1.6×10-6L |  |  |
| 57 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 长度 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG818-2005 | （11.75～49.9）μm |  | U=0.4μm |  |  |
|  |  |  |  | （50～1025）μm |  | U=1.3μm+5×10-6L |  |  |
| 58 | 光学倾斜仪 | 角度 | 光学倾斜仪校准规范 JJF1083-2002 | (0~360)° |  | U=4″ |  |  |
| 59 | 超声波测厚仪 | 长度 | 超声波测厚仪 校准规范 JJF1126-2004 | (0.5～200)mm |  | U=7μm |  |  |
| 60 | 刀具预调测量仪 | 长度 | 刀具预调测量仪 检定规程 JJG938－2012 | (0.001～450)mm |  | U=2μm |  |  |
| 61 | 基圆齿距比较仪 | 长度 | 基圆齿距比较仪 校准规范JJF1123-2004 | M(2～19)mm |  | U=1μm |  |  |
| 62 | 手持式齿距比较仪 | 长度 | 手持式齿距比较仪校准规范JJF1121-2004 | M(2～20)mm |  | U=1μm |  |  |
| 63 | 直角尺检定仪 | 长度 | 直角尺检查仪校准规范JJF1140-2006 | (0～250)mm |  | U=0.8μm |  |  |
| 64 | 200型万能比较仪 | 长度 | 200型万能比较仪检定规程JJG523－1988 | (0.001～200)mm |  | U =0.4μm+1×10-6L |  |  |
| 65 | 半径样板 | 长度 | 半径样板检定规程 JJG58-2010 | R﹙1～6.5﹚mm |  | U=0.002μm | 投影仪在50×放大倍数下 |  |
|  |  |  |  | R﹙7～25﹚mm |  | U=0.004μm | 投影仪在20×放大倍数下 |  |
| 66 | 带表卡规 | 长度 | 带表卡尺校准规范 JJF1253-2010 | （5-100）mm |  | U =4μm+7× 10-6L |  |  |
| 67 | 奇数沟千分尺 | 长度 | 奇数沟千分尺检定规程 JJG182-2005 | （1-100）mm |  | U =1.6μm+9×10-6D |  |  |
| 68 | 大尺寸外径千分尺 | 长度 | 外径千分尺测量范围（500mm~3000mm）校准规范 JJF1088-2002 | (500-1000)mm |  | U =1μm |  |  |
|  |  |  |  | 校对用量杆(500-1000)mm |  | U =（4~8）μm |  |  |
| 69 | 大量程百分表 | 长度 | 大量程百分表检定规程JJG379-2009 | 指针式 | 0~30mm | U=13μm |  |  |
|  |  |  |  |  | 30~50mm | U=15μm |  |  |
|  |  |  |  | 数显式 | 0~30mm | U=9μm |  |  |
|  |  |  |  |  | 30~50mm | U=11μm |  |  |
| 70 | 测量内尺寸千分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF1411-2013 | 内测千分尺 | （5-150）mm | U =（1~2）μm |  |  |
|  |  |  |  | 三点内径千分尺 | （6-200）mm | U=（1~3）μm |  |  |
| 71 | 带表千分尺 | 长度 | 带表千分尺检定规程 JJG427-2004 | （0-100）mm |  | U=0.7μm+12× 10-6L |  |  |
| 72 | 水平尺 | 角度 | 水平尺校准规范 JJF1085－2002 | （-2～＋2）mm/m |  | U=0.08mm/m 分度值：0.5mm/m |  |  |
|  |  |  |  | （-4～＋4）mm/m |  | U=0.1mm/m 分度值：1mm/m |  |  |
|  |  |  |  | （-8～＋8）mm/m |  | U=0.14mm/m 分度值：2mm/m |  |  |
|  |  |  |  | （-12～＋12）mm/m |  | U=0.2mm/m 分度值：3mm/m |  |  |
| 72 | 水平尺 | 角度 | 水平尺校准规范 JJF1085－2002 | （-40～＋40）mm/m |  | U=0.8mm/m 分度值：10mm/m |  |  |
| 73 | 焊接检验尺 | 长度 | 焊接检验尺检定规程 JJG704-2005 | （0～60）mm |  | U=0.02mm |  |  |
| 74 | 电机线圈游标卡尺 | 长度 | 电机线圈游标卡尺检定规程 JJG566-2010 | (0~60)mm |  | U=0.01mm |  |  |
| 75 | 活塞式压力计 | 压力 | 活塞式压力计 检定规程 JJG 59-2007 | (0.04~250)MPa |  | Urel=0.02% |  |  |
| 76 | 浮球式压力计 | 压力 | 浮球式压力计 检定规程 JJG 942-2010 | (0.002~ 0.4 )MPa |  | Urel=0.03% |  |  |
| 77 | 精密杯型和U型液体压力计 | 压力 | 精密杯型和U 型液体压力计 检定规程 JJG 241-2002 | (-2.5~8)kPa |  | Urel=2.5 Pa |  |  |
| 78 | 活塞式压力真空计 | 压力 | 活塞式压力真 空计检定规程 JJG 236-2009 | (-0.1~0.4) MPa |  | Urel=0.06% |  |  |
| 79 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 压力 | 弹性元件式精 密压力表和真 空表检定规程 JJG 49-2013 | (-0.1~250) MPa |  | Urel=0.2 %FS |  |  |
| 80 | 补偿式微压计 | 压力 | 标准补偿式微 压计检定规程 JJG 158-2013 | (-1.5~1.5)kPa |  | U=0.7 Pa |  |  |
|  |  |  |  | (-2.5~2.5)kPa |  | U=0.8 Pa |  |  |
| 81 | 倾斜式微压计 | 压力 | 倾斜式微压计 检定规程 JJG 172-2011 | (-2~2)kPa |  | Urel=0.5% |  |  |
| 82 | 膜盒压力表 | 压力 | 弹性元件式一 般压力表、压 力真空表和真 空表检定规程 JJG 52-2013 | (-40~40)kPa |  | Urel=1%FS |  |  |
| 83 | 压力变送器 | 压力 | 压力变送器 检定规程 JJG 882-2004 | (-0.1~305) MPa |  | Urel=0.02%FS |  |  |
| 84 | 数字压力计 | 压力 | 数字压力计 检定规程 JJG 875-2005 | (-0.1~250) MPa |  | Urel=0.02%FS |  |  |
| 85 | 压力表、压力真空表及真空表 | 压力 | 弹性元件式一 般压力表、压 力真空表和真 空表检定规程 JJG 52-2013 | (-0.1~250) MPa |  | Urel=0.6%FS |  |  |
| 86 | 血压计和血压表 | 压力 | 血压计和血压 表检定规程 JJG270-2008 | (0~40)kPa |  | U=0.9 kPa |  |  |
| 87 | 转速表 | 转速 | 转速表 检定规程 JJG 105-2000 | (20~30000) r/min |  | Urel=0.03% |  |  |
| 88 | 常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器 检定规程 JJG 196-2006 | 滴定管 | 1 mL | U =1.8 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 mL | U =1.8 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 mL | U =1.8 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U =4.4 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U =7 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U =9 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 mL | U =0.018 mL |  |  |
|  |  |  |  | 单标线 吸管 | 1 mL | U =1.3 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 mL | U =1.8 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 mL | U =2.6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 mL | U =2.7 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U =3.5 μL |  |  |
| 88 | 常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器 检定规程 JJG 196-2006 | 单标线 吸管 | 15 mL | U =4.4 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 mL | U =5.3 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U =5.3 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U =10 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 mL | U =15 μL |  |  |
| 88 | 常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器 检定规程 JJG 196-2006 | 分度吸管 | 0.1 mL | U =0.7 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.2 mL | U =0.8 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.25 mL | U =0.9 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 mL | U =1.0 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 mL | U =1.5 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 mL | U =2.1 μL |  |  |
|  |  |  |  | 分度吸管 | 5 mL | U =4.3 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U =8.6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U =17 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U =17 μL |  |  |
|  |  |  |  | 单标线容量瓶 | 1 mL | U =1.8 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 mL | U =2.6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 mL | U =3.5 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U =3.5 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U =10 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U =10 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 mL | U =18 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 mL | U =28 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 mL | U =29 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 mL | U =51 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 mL | U =0.14 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000 mL | U =0.22 mL |  |  |
|  |  |  |  | 量筒 | 5 mL | U =8.6 μL |  |  |
| 88 | 常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器 检定规程 JJG 196-2006 | 量筒 | 10 mL | U =17 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U =43 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U =43 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 mL | U =86 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 mL | U =0.17 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 mL | U =0.43 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 mL | U =0.87 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000 mL | U =1.7 mL |  |  |
|  |  |  |  | 量杯 | 5 mL | U =0.03 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U =0.07 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U =0.09 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U =0.17 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 mL | U =0.17 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 mL | U =0.52 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 mL | U =1.0 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 mL | U =1.7 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000 mL | U =4 mL |  |  |
| 89 | 二级标准液 | 粘度 | 工作毛细管粘 度计检定规程 JJG 155-1991 | (2~5)mm2/s |  | Urel=0.26% |  |  |
|  |  |  |  | 10 mm2/s |  | Urel=0.30% |  |  |
|  |  |  |  | (20~50)mm2/s |  | Urel=0.35% |  |  |
|  |  |  |  | (100~200)mm2/s |  | Urel=0.42% |  |  |
|  |  |  |  | (500~1000)mm2/s |  | Urel=0.48% |  |  |
|  |  |  |  | (2000~5000)mm2/s |  | Urel=0.53% |  |  |
|  |  |  |  | (10000~20000) mm2/s |  | Urel=0.62% |  |  |
| 89 | 二级标准液 | 粘度 | 工作毛细管粘 度计检定规程 JJG 155-1991 | (50000~100000) mm2/s |  | Urel=0.70% |  |  |
| 90 | 工作毛细管粘度计 | 粘度计常数 | 工作毛细管粘 度计检定规程 JJG 155-1991 | (0.0017~ 17) mm2/s | Φ0.4 mm | Urel=0.34% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ0.6 mm | Urel=0.43% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ0.8 mm | Urel=0.55% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ1.0 mm | Urel=0.58% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ1.2 mm | Urel=0.70% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ1.5mm | Urel=0.73% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ2.0 mm | Urel=0.79% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ2.5 mm | Urel=0.87% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ3.0mm | Urel=0.89% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ3.5mm | Urel=0.89% |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ4.0 mm | Urel=0.96% |  |  |
| 91 | 恩式粘度计 | 时间 | 恩式粘度计 检定规程 JJG 742-1991 | (50~52)s |  | Urel=0.52% |  |  |
| 92 | 流出杯式粘度计 | 时间 | 流出杯式粘度 计检定规程 JJG 743-1991 | (30～100)s |  | Urel=3% |  |  |
| 93 | 涂料粘度计 | 粘度计修正系数 | 涂料粘度计 检定规程 KGG 027-1986 | 0.9～1.1 |  | Urel=3% |  |  |
| 94 | 密度计 | 密度 | 标准玻璃浮计 检定规程 JJG 86-2011 工作玻璃浮计 检定规程 JJG 42-2011 | (0.68~1.50) g/cm3 |  | U= 0.00015g/cm3 |  |  |
|  |  |  |  | (1.50～1.85) g/cm3 |  | U= 0.00025g/cm3 |  |  |
|  |  | 浓度 |  | q:(0～100)% |  | U=0.06% |  |  |
| 95 | 酒精计 | 浓度 | 标准玻璃浮计 检定规程 JJG 86-2011 工作玻璃浮计 检定规程 JJG 42-2011 | (0~100)% |  | Urel=0.06% |  |  |
| 96 | 电离真空计 | 压力 | 电离真空计 校准规范 JJF 1062-1999 | （1×10-4～ 1×10-1）Pa |  | Urel=9% |  |  |
| 97 | 热传导真空计 | 压力 | 工作用 热传导真空计 校准规范 JJF 1050-1996 | （10-1～104）Pa |  | Urel=4% |  |  |
| 98 | 压阻真空计 | 压力 | 压阻真空计 检定规程 JJG 932-1998 | （102～104）Pa |  | Urel=4% |  |  |
| 99 | 机械天平 | 质量 | 机械天平 检定规程 JJG 98-2006 | 1 mg～20 g(e=0.01 mg) |  | U=0.08 mg |  |  |
|  |  |  |  | 1 mg～200 g(e=0.1 mg) |  | U=0.7 mg |  |  |
|  |  |  |  | 2 mg～1 kg(e=0.5 mg) |  | U=1.5 mg |  |  |
|  |  |  |  | 10 mg～5 kg(e=2.5mg) |  | U=7.5 mg |  |  |
|  |  |  |  | 30 mg～20 kg(e=10 mg) |  | U=30 mg |  |  |
| 100 | 电子天平 | 质量 | 电子天平 检定规程 JJG1036-2008 | 10mg～200 g |  | U=(0.03～0.11)mg |  |  |
|  |  |  |  | 200 g～500 g |  | U=(0.11～0.9)mg |  |  |
|  |  |  |  | 500 g～2 kg |  | U=(0.9～4)mg |  |  |
| 100 | 电子天平 | 质量 | 电子天平 检定规程 JJG1036-2008 | 2 kg～20 kg |  | U=(0.004～0.06)g |  |  |
|  |  |  |  | 20 kg～34 kg |  | U=(0.06～0.3)g |  |  |
|  |  |  |  | 34 kg～60 kg |  | U=(0.3～2)g |  |  |
| 101 | 砝码 | 质量 | 砝码检定规程 JJG 99-2006 | （1～10）mg |  | U=0.003 mg |  |  |
|  |  |  |  | 20 mg |  | U=0.01 mg |  |  |
|  |  |  |  | 50 mg |  | U=0.01 mg |  |  |
|  |  |  |  | 100 mg |  | U=0.01 mg |  |  |
|  |  |  |  | 200 mg |  | U=0.01 mg |  |  |
|  |  |  |  | 500 mg |  | U=0.01 mg |  |  |
|  |  |  |  | 1 g |  | U=0.02 mg |  |  |
|  |  |  |  | 2 g |  | U=0.02 mg |  |  |
|  |  |  |  | 5 g |  | U=0.03 mg |  |  |
|  |  |  |  | 10 g |  | U=0.03 mg |  |  |
|  |  |  |  | 20 g |  | U=0.04 mg |  |  |
|  |  |  |  | 50 g |  | U=0.1 mg |  |  |
|  |  |  |  | 100 g |  | U=0.2 mg |  |  |
|  |  |  |  | 200 g |  | U=0.2 mg |  |  |
|  |  |  |  | 500 g |  | U=0.4 mg |  |  |
|  |  |  |  | 1 kg |  | U=0.9 mg |  |  |
|  |  |  |  | 2 kg |  | U=2 mg |  |  |
|  |  |  |  | 5 kg |  | U=4 mg |  |  |
|  |  |  |  | 10 kg |  | U=8 mg |  |  |
|  |  |  |  | 20 kg |  | U=12 mg |  |  |
| 102 | 量仪测力仪 | 力值 | 专用工作测力 机校准规范 JJF 1134-2005 | (1~100)N |  | Urel=0.7%; |  |  |
|  |  |  |  | (0.1~100)KN |  | Urel=0.29%; |  |  |
| 103 | 标准测力仪 | 力值 | 标准测力仪 检定规程 JJG 144-2007 | (0.001~1000)kN |  | Urel=0.03%; |  |  |
| 104 | 力传感器 | 力值 | 力传感器 检定规程 JJG 391-2009 | (0.01~1000)kN |  | Urel=0.03% |  |  |
| 105 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | 扭矩扳子检定 仪检定规程 JJG 797-2013 | (2~2000)Nm |  | Urel=0.27% |  |  |
| 106 | 扭矩扳子 | 扭矩 | 扭矩扳子 检定规程 JJG 707-2014 | (1~2000)Nm |  | Urel=0.7% |  |  |
| 107 | 金属洛氏硬度计 | 硬度 | 金属洛氏硬度 计检定规程 JJG 112-2013 | (20~88)HRA |  | U=0.6 HRA |  |  |
|  |  |  |  | (20~100)HRBW |  | U=0.6 HRBW |  |  |
|  |  |  |  | (20~70)HRC |  | U=0.6 HRC |  |  |
| 108 | 金属表面洛氏硬度计 | 硬度 | 金属洛氏硬度 计检定规程 JJG 112-2013 | (70~94)HR15N |  | U=0.8 HRN |  |  |
|  |  |  |  | (42~86)HR30N |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (20~77)HR45N |  |  |  |  |
| 109 | 金属布氏硬度计 | 硬度 | 金属布氏硬度 计检定规程 JJG 150-2005 | (8~650）HBW |  | Urel=1.4% |  |  |
| 110 | A型邵氏硬度计 | 硬度 | A型邵氏硬度 计检定规程 JJG 304-2003 | (20~100)HA |  | U=0.08 HA |  |  |
| 111 | 拉力、压力和万能材料试验机 | 力值 | 拉力、压力和 万能材料试验 机检定规程 JJG 139-2014 | (0.01~1000)kN |  | Urel=1.5% |  |  |
| 112 | 工作测振仪 | 加速度 | 工作测振仪 检定规程 JJG 676-2000 | （10~ 150）m/s2 （20~ 2000）Hz |  | Urel=2.2% |  |  |
|  |  | 速度 |  | （1.6×10-4～3×10-1）m/s （20~ 200）Hz |  | Urel=2.2% |  |  |
|  |  | 位移 |  | （0.01~ 10）mm （20~ 200）Hz |  | Urel=2.2% |  |  |
| 113 | 磁电式速度传感器 | 速度 | 磁电式速度传感器检定规程JJG 134-2003 | （1.6×10-4～ 3×10-1）m/s 20~2000Hz |  | Urel=3.0% |  |  |
|  |  |  |  | （1.6×10-4～3×10-1）m/s 160Hz |  | Urel=1.6% |  |  |
| 114 | 压电加速度计 | 加速度 | 压电加速度计检定规程JJG233-2008 | （10~150）m/s2 20~2000 Hz |  | Urel=3.0% |  |  |
|  |  |  |  | （10~150）m/s2 160 Hz |  | Urel=1.6% |  |  |
| 115 | 电动式振动试验台 | 加速度 | 电动式振动试 验台检定规程 JJG 190-1997 | （20～500）m/s2 （20～ 2000）Hz |  | Urel=4.0% |  |  |
| 116 | 压力传感器（静态） | 压力 | 压力传感器 （静态） 检定规程 JJG 860-1994 | (-0.1~305) MPa |  | Urel=0.05%FS |  |  |
| 117 | 工作用液体压力计 | 压力 | 工作用液体压 力计试行 检定规程 JJG 540-1988 | (-2.5~2.5)kPa |  | Urel=1%FS |  |  |
| 118 | 压力控制器 | 压力 | 压力控制器 检定规程 JJG 544-2011 | （-0.1~25)MPa |  | Urel=0.7%FS |  |  |
| 119 | 轮胎压力表 | 压力 | 轮胎压力表检定规程 JJG927-2013 | （0.04~2.5）MPa |  | Urel=1.1% |  |  |
| 120 | 0.05级双活塞式压力真空计 | 压力 | 双活塞式压力 真空计 检定规程 JJG 159-2008 | （-0.1~0.4）MPa |  | Urel=0.04% |  |  |
| 121 | 记录式压力表、压力真空表及真空表 | 压力 | 记录式压力表 压力真空表及 真空表 检定规程 JJG 926-1997 | (-0.1~250) MPa |  | Urel=0.6% |  |  |
| 122 | 旋转粘度计 | 粘度 | 旋转粘度计 检定规程 JJG 1002-2005 | (5~40000) mPa·S |  | Urel=2% |  |  |
| 123 | 专用玻璃量器 | 容量 | 专用玻璃量器 检定规程 JJG 10-2005 | 奥氏吸管 | 5 mL | U =6.6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U =13 μL |  |  |
|  |  |  |  | 比色管 | 5 mL | U =8.3 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U =16 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U =39 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U =43 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 mL | U=0.14 mL |  |  |
|  |  |  |  | 离心管 刻度试管 | 5 mL | U =18 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U =37 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 mL | U =40 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 mL | U =74 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U =92 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 mL | U=0.18 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U=0.18 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 mL | U=0.3 mL |  |  |
| 124 | 移液器 | 容量 | 移液器 检定规程 JJG 646-2006 | 1000 μL |  | U=0.14 μL |  |  |
|  |  |  |  | 2500 μL |  | U=0.35 μL |  |  |
|  |  |  |  | 5000 μL |  | U=0.70 μL |  |  |
|  |  |  |  | 10000 μL |  | U=1.4 μL |  |  |
| 125 | 标准玻璃量器 | 容量 | 标准玻璃量器 检定规程 JJG 20-2001 | RB | 1 mL | U=0.6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 mL | U=0.7 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 mL | U=1.0 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 mL | U=1.3 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U=2.4 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 mL | U=4 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 mL | U=5 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U=6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U=12 μL |  |  |
| 125 | 标准玻璃量器 | 容量 | 标准玻璃量器 检定规程 JJG 20-2001 | RB | 100 mL | U=24 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 mL | U=47 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 mL | U=59 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 mL | U=0.12 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000mL | U=0.26 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000mL | U=0.50 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2500mL | U=0.61 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 5000mL | U=3.7 mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10000 mL | U=35 mL |  |  |
|  |  |  |  | DB | 1 mL | U=0.6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 mL | U=0.7 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 mL | U=0.8 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 mL | U=1.3 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U=2 μL |  |  |
| 125 | 标准玻璃量器 | 容量 | 标准玻璃量器 检定规程 JJG 20-2001 | DB | 20 mL | U=5 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U=6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 mL | U=7 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 mL | U=9 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U=12 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 mL | U=14 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 mL | U=19 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 mL | U=23 μL |  |  |
|  |  |  |  | FXB | 1 mL | U=1 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 mL | U=2μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5mL | U=3μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 5mL | U=6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 10mL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.5 mL | U=11 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U=12 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U=16 μL |  |  |
|  |  |  |  | DXB | 1 mL | U=1 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 mL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 mL | U=2 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 mL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 mL | U=3 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 mL | U=5 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 mL | U=6 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 mL | U=7 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 mL | U=13 μL |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 mL | U=25 μL |  |  |
| 126 | 标准金属量器 | 容量 | 标准金属量器 检定规程 JJG 259-2005 | 1 L,2 L,5 L,10 L, 20 L,50 L |  | Urel=1.7×10-4 |  |  |
| 127 | 燃油加油机 | 容积 | 燃油加油机 检定规程 JJG 443-2006 | (1~50)L |  | Urel=0.1% |  |  |
| 128 | 架盘天平 | 质量 | 架盘天平 检定规程 JJG 156-2004 | (0.1~100)g |  | U=0.03 g |  |  |
|  |  |  |  | (100~200)g |  | U=0.08 g |  |  |
|  |  |  |  | (200~500)g |  | U=0.2 g |  |  |
|  |  |  |  | 500 g~1 kg |  | U=0.4 g |  |  |
|  |  |  |  | (1~2)kg |  | U=0.8 g |  |  |
|  |  |  |  | (2~5)kg |  | U=1.1 g |  |  |
| 129 | 非自动指示秤 | 质量 | 非自动指示秤 检定规程 JJG 14-1997 | 10 g~5 kg |  | U=1.4 g |  |  |
|  |  |  |  | 5 kg~20 kg |  | U=1.4~2.9 g |  |  |
|  |  |  |  | 20 kg~50 kg |  | U=2.9~6.0 g |  |  |
|  |  |  |  | 50 kg~100 kg |  | U=6.0~15 g |  |  |
|  |  |  |  | 100 kg~500 kg |  | U=15~40 g |  |  |
|  |  |  |  | 500 kg~1000 kg |  | U=0.04~0.2 kg |  |  |
|  |  |  |  | 1000 kg~5000 kg |  | U=0.2~0.4 kg |  |  |
| 130 | 数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤 检定规程 JJG 539-1997 | 2 g~300 g |  | U=0.03 g |  |  |
|  |  |  |  | 4 g~1 kg |  | U=0.05~0.06 g |  |  |
|  |  |  |  | 10 kg~2 kg |  | U=0.2 g |  |  |
|  | 数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤 检定规程 JJG 539-1997 | 20 g~3 kg |  | U=0.3g |  |  |
|  |  |  |  | 40 g~10 kg |  | U=0.5~0.6 g |  |  |
|  |  |  |  | 100 g~20 kg |  | U=1.3g |  |  |
|  |  |  |  | 200 g~30 kg |  | U=2.5g |  |  |
|  |  |  |  | 400 g~60 kg |  | U=5~5.7 g |  |  |
|  |  |  |  | 1kg~200kg |  | U=13~17 g |  |  |
|  |  |  |  | 2kg~300kg |  | U=25~28 g |  |  |
|  |  |  |  | 4kg~600kg |  | U=50~60 g |  |  |
|  |  |  |  | 10kg~1000kg |  | U=0.2k g |  |  |
| 131 | 模拟指示秤 | 质量 | 模拟指示秤 检定规程 JJG 13-1997 | 20 g~15 kg |  | U=26 g |  |  |
| 132 | 扭力天平 | 质量 | 扭力天平 检定规程 JJG 46-2004 | (1~5)mg |  | U=0.02 mg |  |  |
|  |  |  |  | (5~10)mg |  | U=0.04 mg |  |  |
|  |  |  |  | (10~25)mg |  | U=0.11 mg |  |  |
|  |  |  |  | (25~50)mg |  | U=0.2 mg |  |  |
|  |  |  |  | (50~100)mg |  | U=0.4 mg |  |  |
|  |  |  |  | (100~250)mg |  | U=1.0 mg |  |  |
|  |  |  |  | (250~500)mg |  | U=2 mg |  |  |
|  |  |  |  | 500 mg~1kg |  | U=4 mg |  |  |
|  |  |  |  | (1~2.5)kg |  | U=10 mg |  |  |
| 133 | 电子万能试验机 | 力值 | 电子式万能试 验机检定规程 JJG 475-2008 | (0.01~1000) kN |  | Urel=0.15% |  |  |
| 134 | 扭转试验机 | 扭矩 | 扭转试验机 检定规程 JJG 269-2006 | (2~2000) N•m |  | Urel=0.3% |  |  |
| 135 | 里氏硬度计 | 硬度 | 里氏硬度计 检定规程 JJG 747-1999 | D型 D+15型 | (790±40)HLD | U=2.4HLD |  |  |
|  |  |  |  |  | (630±40)HLD |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (530±40)HLD |  |  |  |
| 135 | 里氏硬度计 | 硬度 | 里氏硬度计 检定规程 JJG 747-1999 | G型 | (590±40)HLG | U=2.4HLD |  |  |
|  |  |  |  |  | (500±40)HLG |  |  |  |
| 136 | 工作测力仪 | 力值 | 工作测力仪 检定规程 JJG 455-2000 | (0.001~1000) kN |  | Urel=0.2%; |  |  |
| 137 | 弹簧拉压试验机 | 力值 | 专用工作测力 机校准规范 JJF 1134-2005 | (0.01~50) kN |  | Urel=0.8% |  |  |
| 138 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程 JJG151-2006 | (5~225)HV | HV0.05 HV0.1 HV0.2 | Urel=2.8% |  |  |
|  |  |  |  | (225~700)HV | HV0.5 HV1 | Urel=2.8% |  |  |
|  |  |  |  | (700~1000)HV | HV5 HV10 HV30 | Urel=2.8% |  |  |
| 139 | 高温蠕变及持久强度试验机 | 力值 | 高温蠕变、持 久强度试验机 检定规程 JJG 276-2009 | (0.01~1000) kN |  | Urel=0.29%; |  |  |
| 140 | 直流电位差计 | 直流电压 | 直流电位差计检定规程 JJG123-2004 | 0.1 μV～1 μV |  | Urel=3×10-2 |  |  |
|  |  |  |  | 1 μV～10 μV |  | Urel=6.5×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 10 μV～100 μV |  | Urel=2.5×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 100 μV～1 mV |  | Urel=1.2×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 1 mV～10 mV |  | Urel=4.3×10-5 |  |  |
|  |  |  |  | 10 mV～100 mV |  | Urel=8×10-6 |  |  |
|  |  |  |  | 0.1 V～2 V |  | Urel=6.8×10-6 |  |  |
| 141 | 直流电阻器 | 直流电阻 | 直流电阻器检定规程JJG166-1993 | 10-3 Ω |  | Urel=7.3×10-6 |  |  |
| 141 | 直流电阻器 | 直流电阻 | 直流电阻器检定规程JJG166-1993 | 10-2 Ω |  | Urel=7.3×10-6 |  |  |
|  |  |  |  | 10-1 Ω |  | Urel=3.9×10-6 |  |  |
|  |  |  |  | 1 Ω |  | Urel=2.1×10-6 |  |  |
|  |  |  |  | 10 Ω |  | Urel=3.9×10-6 |  |  |
|  |  |  |  | 102 Ω |  | Urel=3.9×10-6 |  |  |
|  |  |  |  | 103 Ω |  | Urel=6.1×10-6 |  |  |
|  |  |  |  | 104 Ω |  | Urel=6.1×10-6 |  |  |
|  |  |  |  | 105 Ω |  | Urel=6.1×10-6 |  |  |
| 142 | 标准电池 | 直流电压 | 标准电池检定规程 JJG153-1996 | (1.020211～ 1.01790) V |  | U=2.4 μV |  |  |
| 143 | 直流电桥 | 直流电阻 | 直流电桥检定规程JJG125-2004 | 0.1 Ω～1 Ω |  | Urel=2.0×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 1 Ω～10 Ω |  | Urel=4.4×10-5 |  |  |
|  |  |  |  | 10 Ω～100 Ω |  | Urel=2.3×10-5 |  |  |
|  |  |  |  | 100 Ω～100 kΩ |  | Urel=1.8×10-5 |  |  |
| 144 | 接地电阻表 | 直流电阻 | 接地电阻表检定规程JJG366-2004 | (1～10) Ω |  | U=0.005 Ω+0.005 RX |  |  |
|  |  |  |  | (10～100) Ω |  | U= 0.1 Ω |  |  |
|  |  |  |  | (100～1000) Ω |  | U= 1 Ω |  |  |
| 145 | 指针式频率表 | 频率 | 频率表检定规程JJG603-2006 | (45～65) Hz |  | U=0.09 Hz |  |  |
| 146 | 电压表 电流表 功率表 | 直流电压 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程JJG124－2005 | 10mV~330mV |  | U=1.3μV+2.5×10-5 Ux |  |  |
|  |  |  |  | 330mV~3.3V |  | U=2.5μV+1.4×10-5 Ux |  |  |
|  |  |  |  | (3.3~33) V |  | U=2.5μV+1.5×10-5 Ux |  |  |
|  |  |  |  | (33~330) V |  | U=0.19mV+2.2×10-5 Ux |  |  |
|  |  |  |  | (330~1000) V |  | U=1.9mV+2.2×10-5 Ux |  |  |
|  |  | 直流电流 |  | (10~330) μA |  | U=0.025μA+1.8×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (0.33~3.3) mA |  | U=0.06μA+1.2×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (3.3~33) mA |  | U=0.31μA+1.2×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (33~330) mA |  | U=3.1μA+1.2×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (0.33~1.1) A |  | U=49μA+2.4×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (1.1~3.3) A |  | U=49μA+4.6×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (3.3~11) A |  | U=0.61mA+6.1×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (11~20) A |  | U=0.91mA+1.2×10-3Ix |  |  |
|  |  | 交流电压 |  | (10~330) mV |  | U=9.7μV+1.76×10-4 Ux |  |  |
|  |  |  |  | (0.33~3.3) V |  | U=36μV+1.76×10-4 Ux |  |  |
|  |  |  |  | (3.3~33) V |  | U=0.36mV+1.76×10-4 Ux |  |  |
|  |  |  |  | (33~330) V |  | U=2.4mV+2.3×10-4 Ux |  |  |
|  |  |  |  | (330～1000) V |  | U=12mV+3.6×10-4 Ux |  |  |
|  |  | 交流电流 |  | (1～3.3) mA |  | U=0.18μA+1.2×10-3Ix |  |  |
|  |  |  |  | (3.3～33) mA |  | U=2.4μA+4.8×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (33～330) mA |  | U=24μA+4.8×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (0.33～1.1) A |  | U=0.12mA+6.0×10-4Ix |  |  |
| 146 | 电压表 电流表 功率表 | 交流电流 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程JJG124－2005 | (1.1～3) A |  | U=0.12mA+7.2×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (3～11) A45Hz~100Hz |  | U=2.4mA+7.2×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | (3～11) A100Hz~21kHz |  | U=2.4mA+1.2×10-3Ix |  |  |
|  |  |  |  | (11～20) A45Hz~100Hz |  | U=6.0mA+1.2×10-3Ix |  |  |
|  |  |  |  | (11～20)A100Hz~21kHz |  | U=6.0mA+1.8×10-3Ix |  |  |
|  |  | 直流功率 |  | 90mW~330W |  | Urel=2.7×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 330W~3kW |  | Urel=2.6×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 3kW~5kW |  | Urel=8.1×10-4 |  |  |
| 147 | 微调电阻箱 | 直流电阻 | 微调电阻箱试行检定规程JJG486-1987 | (0.001~1) Ω |  | Urel=2.4×10-4 |  |  |
| 148 | 直流低电阻表 | 直流电阻 | 直流低电阻表检定规程 JJG837-2003 | 1 mΩ～100 kΩ |  | Urel=2.1×10-4 |  |  |
| 149 | 交流电能表 | 交流电能 | 机电式交流电能表检定规程JJG307-2006 | (0.5~2.22)kWh | cosφ=1.0 | Urel=7×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | (0.5~2.22)kWh | cosφ=0.5 | Urel=1.6×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | (0.5~2.22)kWh | cosφ=0.25 | Urel=2.9×10-3 |  |  |
| 150 | 数字多用表 | 直流电压 | 直流数字电压表试行检定规程JJG315-1983 | 10 mV～220 mV |  | U=0.6μV+1.1×10-5 Ux |  |  |
|  |  |  |  | 220 mV～2.2 V |  | U=1.0μV+7.2×10-6Ux |  |  |
|  |  |  |  | 2.2 V～11 V |  | U=3.7μV+4.9×10-6Ux |  |  |
|  |  |  |  | 11 V～22 V |  | U=6.1μV+4.9×10-6 Ux |  |  |
|  |  |  |  | 22 V～220 V |  | U=60μV+7.2×10-6 Ux |  |  |
|  |  | 直流电压 | 直流数字电压表试行检定规程JJG315-1983 | 220 V～1000 V |  | U=0.59mV+9.4×10-6 Ux |  |  |
| 150 | 数字多用表 | 直流电流 | 直流数字电流表检定规程JJG598-1989 | 10 µA～200 µA |  | U=8.2nA+5.8×10-5Ix |  |  |
|  |  |  |  | 200 µA～2 mA |  | U=10nA+4.7×10-5Ix |  |  |
|  |  |  |  | 2 mA～20 mA |  | U=59nA+4.7×10-5Ix |  |  |
|  |  |  |  | 20 mA～200 mA |  | U=1.0μA+5.8×10-5Ix |  |  |
|  |  |  |  | 200 mA～2A |  | U=18μA+1.05×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | 2A～20A |  | U=0.0012A+3.0×10-4Ix |  |  |
| 150 | 数字多用表 | 直流电阻 | 直流数字式欧姆表检定规程JJG724-1991 | 1 Ω |  | U=0.13mΩ |  |  |
|  |  |  |  | 10 Ω |  | U=0.32mΩ |  |  |
|  |  |  |  | 100 Ω |  | U=1.4mΩ |  |  |
|  |  |  |  | 1 kΩ |  | U=12 m Ω |  |  |
|  |  |  |  | 10 kΩ |  | U=0.12 mΩ |  |  |
|  |  |  |  | 100 kΩ |  | U=1.5 Ω |  |  |
|  |  |  |  | 1 MΩ |  | U=27 Ω |  |  |
|  |  |  |  | 10 MΩ |  | U=0.54kΩ |  |  |
|  |  |  |  | 100 MΩ |  | U=14 k Ω |  |  |
|  |  | 交流电压 | 交流数字电压表检定规程JJG（航天）34-1999 | 见表1 |  |  |  |  |
|  |  | 交流电流 | 交流数字电流表检定JJG（航天）35-1999 | 见表2 |  |  |  |  |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压/频率 |  | 10Hz～20Hz | 20Hz～40Hz | 40Hz～20kHz |  | 20kHz～50kHz |  |  |
| 10mV～220mV |  | U=19.0μV+3.7×10-4Ux | U=9.7μV+1.4×10-4Ux | U=9.7μV+1.2×10-4Ux |  | U=9.7μV+3.1×10-4Ux |  |  |
| 220mV～2.2V |  | U=61μV+3.7×10-4Ux | U=25μV+1.4×10-4Ux | U=12μV+6.4×10-5Ux |  | U=15μV+1.1×10-4Ux |  |  |
| 2.2V～22V |  | U=0.61mV+3.7×10-4Ux | U=0.25mV+1.4×10-4Ux | U=85μV+6.4×10-5Ux |  | U=0.15m V+1.1×10-4Ux | / |  |
| 22V～220V |  | U=6.1mV+3.7×10-4Ux | U=2.5mV+1.4×10-4Ux | U=0.85mV+7.9×10-5Ux |  | U=0.15mV+1.2×10-4Ux | / |  |
| 电压/频率 |  | 50kHz～100kHz | 100kHz～300kHz | / |  | / | / |  |
| 10mV～220mV |  | U=24.5μV+7.3×10-4Ux | U=30μV+1.4×10-3Ux | / |  | / | / |  |
| 220mV～2.2V |  | U=49μV+1.6×10-4Ux | U=122μV+6.1×10-4Ux | / |  | / | / |  |
| 2.2V～22V |  | U=0.31m V+1.5×10-4Ux | U=0.98mV+4.0×10-4Ux | / |  | / | / |  |
| 22V～220V |  | U=3.7mV+2.2×10-4Ux | U=25mV+1.4×10-3Ux | / |  | / | / |  |
| 电压/频率 |  | 15Hz～50Hz | 50Hz～1kHz |  |  |  |  |  |
| 220V～1000V |  | U=25mV+4.4×10-4UX | U=5mV+1.1×10-4UX |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流/频率 |  | 10Hz～20Hz | 20Hz～40Hz | 40Hz～1kHz |  | 1kHz～5kHz | / |  |
| 1m A～2.2mA |  | U=61nA+3.7×10-4IX | U=50nA+2.5×10-4IX | U=50nA+1.7×10-4IX |  | U=160nA+3.0×10-4IX | / |  |
| 2.2mA～22mA |  | U=0.61μA+3.7×10-4IX | U=0.50μA+2.5×10-4IX | U=0.50μA+1.7×10-4IX |  | U=0.86μA+3.0×10-4IX | / |  |
| 22mA～220mA |  | U=6.1μA+3.7×10-4IX | U=5μA+2.5×10-4IX | U=4μA+1.7×10-4IX |  | U=5μA+3.0×10-4IX | / |  |
| 电流/频率 |  | 5kHz～10kHz | 电流/频率 | 20Hz～1kHz |  | 1kHz～5kHz | 5kHz～10kHz |  |
| 1mA～2.2mA |  | U=1.0μA+1.6×10-3Ix | 2.2A | / |  | / | / |  |
| 2.2mA～22mA |  | U=7.5μA+1.6×10-3Ix |  |  |  |  |  |  |
| 22mA～220mA |  | U=15μA+1.6×10-3Ix |  |  |  |  |  |  |
| 220mA～2.2A1kHz～5kHz |  | U=0.13mA+6.1×10-4Ix |  |  |  |  |  |  |
| 220mA～2.2A5kHz～10kHz |  | U=0.25mA+9.7×10-3Ix |  |  |  |  |  |  |
| 220mA～2.2A20Hz～1kHz |  | U=50μA+3.9×10-4Ix |  |  |  |  |  |  |
| 2.2A~20A40Hz~1kHz |  | U=1.3mA+6.1×10-4Ix |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 多功能校准源 | 直流电压 | 直流标准电压电源检定规程JJG445-1986 | 10mV～200mV |  | U=0.16μV+7.4×10-6Ux |  |  |
|  |  |  |  | 20mV～2V |  | U=0.62μV+4.9×10-6Ux |  |  |
|  |  |  |  | 2V～20V |  | U=6.2μV+4.9×10-6Ux |  |  |
|  |  |  |  | 20V～200V |  | U=62μV+7.3×10-6Ux |  |  |
|  |  |  |  | 200V～1000V |  | U=0.73V+7.3×10-6Ux |  |  |
|  |  | 直流电流 | 直流标准电流源检定规程JJG（航天）38-1999 | 10μA～200μA |  | U=0.5nA+1.8×10-5Ix |  |  |
|  |  |  |  | 200μA～2mA |  | U=5nA+1.8×10-6Ix |  |  |
|  |  |  |  | 2mA～20mA |  | U=50nA+2.0×10-5Ix |  |  |
|  |  |  |  | 20mA～200mA |  | U=1μA+5.5×10-5Ix |  |  |
|  |  |  |  | 200mA～2A |  | U=19μA+2.5×10-4Ix |  |  |
|  |  |  |  | 2A～20A |  | U=0.49mA+5.6×10-4Ix |  |  |
|  |  | 直流电阻 | 直流电阻检定规程JJG982-2003 | 1Ω～2Ω |  | U=5.9μΩ+2.3×10-6Rx |  |  |
|  |  |  |  | 2Ω～20Ω |  | U=22μΩ+1.4×10-6Rx |  |  |
|  |  |  |  | 20Ω～200Ω |  | U=73μΩ+1.2×10-5Rx |  |  |
|  |  |  |  | 200Ω～2kΩ |  | U=0.73mΩ+1.2×10-5Rx |  |  |
|  |  |  |  | 2kΩ～20kΩ |  | U=7.3mΩ+1.2×10-5Rx |  |  |
| 151 | 多功能校准源 | 直流电阻 | 直流电阻检定规程JJG982-2003 | 20kΩ～200kΩ |  | U=73mΩ+1.2×10-5Rx |  |  |
|  |  |  |  | 200kΩ～2MΩ |  | U=1.5Ω+1.3×10-5Rx |  |  |
|  |  |  |  | 2MΩ～20MΩ |  | U=0.15kΩ+2.5×10-5Rx |  |  |
|  |  |  |  | 20MΩ～200MΩ |  | U=15kΩ+9.1×10-4Rx |  |  |
| 151 | 多功能校准源 | 交流电压 | 交流标准电压源检定规程JJG(航天)2-1999 | 见表3 |  |  |  |  |
|  |  | 交流电流 | 交流标准电流源检定规程JJG(航天)51-1999 | 见表4 |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压/频率 |  | 10Hz～40Hz | 40Hz～100kHz | 100kHz～2kHz |  | 2kHz～10kHz |  |  |
| 10mV～200mV |  | U=6.1μV+1.8×10-4Ux | U=6.1μV+1.6×10-4Ux | U=2.9μV+1.6×10-4Ux |  | U=6.1μV+1.6×10-4Ux |  |  |
| 200 mV～2 V |  | U=29μV+1.5×10-4Ux | U=29μV+1.2×10-4Ux | U=29μV+9.1×10-5Ux |  | U=29μV+1.2×10-4Ux |  |  |
| 2 V～20 V |  | U=0.29mV+1.5×10-4Ux | U=0.29mV+1.2×10-4Ux | U=0.29mV+9.1×10-5Ux |  | U=0.29mV+1.2×10-4Ux |  |  |
| 20 V～200 V |  | U=2.9mV+1.5×10-4Ux | U=2.9mV+1.2×10-4Ux | U=2.9mV+9.1×10-5Ux |  | U=2.9mV+1.2×10-4Ux |  |  |
| 200 V～1000 V |  | U=31mV+1.7×10-4Ux | / |  |  |  |  |  |
| 电压/频率 |  | 10kHz～30kHz | / |  |  |  |  |  |
| 10mV～220mV |  | U=13μV+4.2×10-4Ux | / |  |  |  |  |  |
| 200mV～2V |  | U=61μV+3.0×10-4UX | / |  |  |  |  |  |
| 2V～20V |  | U=0.61mV+3.0×10-4Ux | / |  |  |  |  |  |
| 20V～200V |  | U=6.1mV+3.0×10-4UX | / |  |  |  |  |  |
| 200 V～1000 V |  | U=61mV+3.1×10-4Ux | / |  |  |  |  |  |
| 电压/频率 |  | 40Hz～10kHz | / |  |  |  |  |  |
| 200V～1000V |  | U=31mV+1.4×10-4Ux | / |  |  |  |  |  |
| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流/频率 |  | 10Hz～10kHz | / | / |  |  |  |  |
| 1mA～2mA |  | U=0.3μA+4.2×10-4Ix | / | / |  |  |  |  |
| 2mA～20mA |  | U=3.0μA+4.2×10-4Ix | / | / |  |  |  |  |
| 20mA～200mA |  | U=30μA+3.7×10-4Ix | / | / |  |  |  |  |
| 电流/频率 |  | 10Hz～2kHz | 2kHz～10kHz |  |  |  |  |  |
| 200mA～2A |  | U=0.3mA+9.1×10-4Ix | U=0.3mA+9.9×10-4Ix |  |  |  |  |  |
| 2A～20A |  | U=3.0mA+1.1×10-3Ix | U=3.0mA+3.1×10-3Ix |  |  |  |  |  |
| 152 | 静电高压表 | 直流电压 | 高压静电电压表检定规程JJG494-2005 | 10 V ～ 1000 V |  | Urel=2.5×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 1000 V ～ 2000 V |  | Urel=2.4×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 2000 V ～ 5000 V |  | Urel=2.3×10-3 |  |  |
| 153 | 耐压测试仪 | 直流电压 | 耐压测试仪检定规程JJG795-2004 | 500V ～15000 V |  | Urel=5.0×10-3~4.0×10-3 |  |  |
|  |  | (直流)击穿电流 |  | 0.1mA～20mA |  | Urel=1.4×10-2~4.0×10-3 |  |  |
|  |  | 交流电压 |  | 500 V ～15000 V |  | Urel=5.0×10-3~4.0×10-3 |  |  |
|  |  | (交流)击穿电流 |  | 0.5mA～20mA |  | Urel=1.4×10-2~4.0×10-3 |  |  |
|  |  | 时间 |  | 2s～120s |  | Urel=1.5×10-2~1.2×10-2 |  |  |
| 154 | 钳形电流表 | 电流 | 钳形电流表校准规范JJF1075-2001 | 0.1 A～5 A |  | U=0.006A |  |  |
|  |  |  |  | (5～25) A |  | U=0.03 A |  |  |
|  |  |  |  | (25～100) A |  | U=0.14 A |  |  |
|  |  |  |  | (100～250)A |  | U=0.3 A |  |  |
|  |  |  |  | 250 A～500A |  | U=0.6A |  |  |
|  |  |  |  | 500A～1000A |  | U=1.4A |  |  |
| 155 | 电子式绝缘电阻表 | 电压 | 电子式绝缘电阻表检定JJG1005-2005 | 125V~5000V |  | Urel=1.2×10-2 |  |  |
| 155 | 电子式绝缘电阻表 | 电阻 | 电子式绝缘电阻表检定JJG1005-2005 | 10 kΩ～10MΩ |  | Urel=5.8×10-3~2.3×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 10MΩ～100MΩ |  | Urel=1.2×10-2 |  |  |
|  |  |  |  | 100MΩ～1000MΩ |  | Urel=2.3×10-2 |  |  |
|  |  |  |  | 1000MΩ～10GΩ |  | Urel=5.8×10-2 |  |  |
|  |  |  |  | 10GΩ～100GΩ |  | Urel=5.8×10-2 |  |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  |
| 156 | 直流电阻箱 | 电阻 | 直流电阻箱检定规程JJG982-2003 | 0.01 Ω～0.1 Ω |  | Urel=6.0×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 0.1 Ω～1 Ω |  | Urel=2.0×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 1 Ω～10 Ω |  | Urel=4.4×10-5 |  |  |
|  |  |  |  | 10 Ω～100 Ω |  | Urel=2.3×10-5 |  |  |
|  |  |  |  | 100 Ω～100 kΩ |  | Urel=1.8×10-5 |  |  |
| 157 | 绝缘电阻表 | 电压 | 绝缘电阻表（兆欧表）检定规程JJG622-1997 | 125V~5000V |  | Urel=1.2×10-2~1.7×10-2 |  |  |
| 157 | 绝缘电阻表 | 电阻 | 绝缘电阻表（兆欧表）检定规程JJG622-1997 | 0.1 MΩ～1MΩ |  | Urel=2.4×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 1 MΩ～10MΩ |  | Urel=5.8×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 10 MΩ～100 MΩ |  | Urel=1.2×10-2 |  |  |
|  |  |  |  | 100 MΩ～1GΩ |  | Urel=2.3×10-2 |  |  |
|  |  |  |  | 1GΩ～10GΩ |  | Urel=5.8×10-2 |  |  |
| 158 | 直流磁电系检流计 | 电流分度值 | 直流磁电系检流计检定规程JJG495-2006 | 1.0×10-10～1.0×10-8安/分度 |  | Urel=0.3% |  |  |
|  |  | 外临界电阻 |  | 5kΩ~20kΩ |  | Urel=0.14% |  |  |
|  |  | 内阻 |  | 200Ω~500Ω |  | Urel=0.14% |  |  |
| 159 | 电子式电能表 | 电能 | 电子式电能表检定规程JJG596-2012 | 3×（0.01～20)A | cosΦ=1 | Urel=6.0×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 3×（15～600）V | cosΦ=0.5 | Urel=3.0×10-3 |  |  |
|  |  |  |  |  | cosΦ=0.25 | Urel=3.8×10-3 |  |  |
| 160 | 交流电能表检定装置 | 电能 | 交流电能表检定装置检定规程JJG597-2005 | 3×（0.01～20)A | cosΦ=1 | Urel=5.4×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 3×（15～600）V | cosΦ=0.5 | Urel=2.5×10-3 |  |  |
| 161 | 计数器 | 频率测量误差 | 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 JJG180 通用电子计数器检定规程 JJG349-2001 | 10Hz～3GHz |  | Urel=4.1×10-9 |  |  |
|  |  | 输入灵敏度 |  | 10mV~1V（10Hz~200kHz） |  | Urel=1.2% |  |  |
|  |  |  |  | 10mV~1V（00kHz~3GHz） |  | Urel=14% |  |  |
|  |  | 时间间隔 |  | 10ns~10s |  | Urel=1.2×10-7 |  |  |
|  |  | 开机特性 |  | 1MHz，5MHz，10MHz |  | Urel=1.1×10-11 |  |  |
|  |  | 日频率波动 |  | 1MHz，5MHz，10MHz |  | Urel=1.1×10-11 |  |  |
|  |  | 1s频率稳定度 |  | 1MHz，5MHz，10MHz |  | Urel=2.9×10-11 |  |  |
|  |  | 频率准确度 |  | 1MHz，5MHz，10MHz |  | Urel=5.9×10-10 |  |  |
| 162 | 秒表 | 时间 | 秒表检定规程JJG237-2010 | 机械秒表6s~1800s |  | U=0.12s |  |  |
|  |  |  |  | 指针式电秒表(1～600)s |  | U=5ms |  |  |
| 162 | 秒表 | 时间 | 秒表检定规程JJG237-2010 | 数字电秒表 （1ms～9.9s） |  | U=0.09ms |  |  |
|  |  |  |  | 电子秒表（10s～3600s） |  | Urel=9.7×10-4～3.1×10-6 |  |  |
| 163 | 高稳定石英晶体振荡器 | 短期频率稳定度 | 石英晶体频率标准检定规程JJG181-2005 | 1MHz, 5MHz，10 MHz |  | Urel=3.1×10-11 (1s) Urel=1.4×10-11 (10s) |  |  |
|  |  | 日老化率 |  | 1MHz, 5MHz，10 MHz |  | Urel=7.3×10-11 |  |  |
|  |  | 频率准确度 |  | 1MHz, 5MHz，10 MHz |  | Urel=5.5×10-110 |  |  |
| 164 | 模拟示波器 | 扫描时间系数 | 模拟示波器检定规程JJG262-1996 | (5ns ～0.5s)/div |  | Urel=7.2×10-3 |  |  |
|  |  | 垂直偏转系数 |  | 10mV/div～5V/div |  | Urel=1.0% |  |  |
|  |  | 带宽 |  | 10mV/div～5V/div（DC～100MHz） |  | Urel=3.1% |  |  |
|  |  | 上升时间 |  | 10mV/div～5V/div |  | U=0.6ns |  |  |
|  |  | 输入电阻 |  | 50Ω |  | Urel=0.1% |  |  |
|  |  |  |  | 1MΩ |  | Urel=0.5% |  |  |
|  |  | 校准信号 |  | 频率100Hz~10kHz |  | Urel=6×10-8 |  |  |
|  |  |  |  | 幅度50mV~10V |  | Urel=1.2×10-4 |  |  |
| 165 | 宽频带电压表 | 电压 | 宽带电子电压表检定规程GJB/J3411-1998 | 1mV～300V | 1kHz | Urel=2.3×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 10mV～11V | 100kHz | Urel=2.5×10-3 |  |  |
|  |  | 幅频特性 |  | 0.3V～1.5V | 10Hz～200kHz | Urel=6.3×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 0.3V～1.5V | 200kHz～2GHz | Urel=1.8×10-2 |  |  |
| 166 | 电子管电压表检定仪 | 交流电压 | JJG256-1981 DYB-2型电子管电压表检定仪检定规程 | 0.01V～0.1V | f: 55Hz，400Hz，1kHz | Urel=0.34% |  |  |
|  |  |  |  | 150V～300V |  | Urel=0.53% |  |  |
| 167 | 低频信号发生器 | 频率 | 低频信号发生器检定规程JJG602-1996 | 10Hz～1MHz |  | Urel=4.1×10-7 |  |  |
| 167 | 低频信号发生器 | 电压 | 低频信号发生器检定规程JJG602-1996 | 10mV～10V | 10Hz～10kHz | Urel=5×10-4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10kHz～100kHz | Urel=2.3×10-3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100kHz～1MHz | Urel=2.2% |  |  |
| 167 | 低频信号发生器 | 电压 | 低频信号发生器检定规程JJG602-1996 | 电压输出正弦波信号总失真系数 | 0.01%～1%(10Hz～150kHz) | Urel=6%~27% |  |  |
| 168 | 信号发生器 | 频率准确度 | 信号发生器检定规程JJG173-2003 | 5kHz～1.3GHz |  | Urel=4.1×10-7 |  |  |
|  |  | 最大输出电平，绝对电平准确度 |  | -20dBm～+30dBm(150kHz～1.3GHz) |  | U=0.36dB |  |  |
|  |  | 相对电平准确度 |  | 0~-30dB(2.5MHz～1.3GHz) |  | U=0.16dB |  |  |
|  |  |  |  | -30dB~-60dB(2.5MHz～1.3GHz) |  | U=0.27dB |  |  |
|  |  |  |  | -60dB~-90dB(2.5MHz～1.3GHz) |  | U=0.38dB |  |  |
|  |  |  |  | -90dB~-127dB(2.5MHz～1.3GHz) |  | U=0.47dB |  |  |
|  |  | 调频 |  | 4kHz～400kHz | 调制频率：20Hz~100kHz | Urel=1.2% |  |  |
|  |  | 调幅 |  | （6～98）% | 调制频率：20Hz～200kHz | Urel=1.2% |  |  |
|  |  | 谐波 |  | 9kHz～6GHz |  | U=0.59dB |  |  |
| 169 | 存贮示波器 | 时间 | 存贮示波器检定规程JJG600-1989 | (450ps ～55s)/div |  | Urel=1.2×10-3 |  |  |
|  |  | 电压 |  | 40μV～1mV |  | Urel=2.3% |  |  |
|  |  |  |  | 1mV～5V |  | Urel=0.3% |  |  |
|  |  | 带宽 |  | 1Hz～300MHz |  | Urel=2.3% |  |  |
|  |  |  |  | 300MHz～550MHz |  | Urel=3.5% |  |  |
|  |  |  |  | 550MHz～1.1GHz |  | Urel=4.6% |  |  |
|  |  |  |  | 1.1GHz～3.2GHz |  | Urel=9.8% |  |  |
|  |  | 瞬态响应 |  | 3.5ns～200ns |  | U=90 ps |  |  |
| 169 | 存贮示波器 | 瞬态响应 | 存贮示波器检定规程JJG600-1989 | 150ps～3.5ns |  | U=26 ps |  |  |
| 170 | PB-2型十进频率计 | 频率 | PB-2型十进频率仪检定规程JJG503-1987 | 10Hz～2MHz |  | Urel=6.5×10-6 |  |  |
| 171 | 函数信号发生器 | 频率 | 函数信号发生器检定规程JJG840-1993 | 10Hz-250MHz |  | Urel=4.1×10-7 |  |  |
|  |  | 输出波形幅度 |  | 30mV～55V (1kHz) |  | Urel=1.5×10-4～7×10-3 |  |  |
|  |  | 正玄波幅度平坦度 |  | 100mV～10V(10Hz～10kHz) |  | Urel=5×10-4 |  |  |
|  |  |  |  | 100mV～10V(10kHz～100kHz) |  | Urel=2.3×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 100mV～10V(100kHz～1MHz) |  | Urel=2.2% |  |  |
|  |  |  |  | 100mV～10V(1MHz～250MHz) |  | Urel=4% |  |  |
|  |  | 脉冲上升时间 |  | 2ns~10μs |  | U=1.2ns~0.24μs |  |  |
| 172 | 数字信号发生器 | 频率 | 数字信号发生器校准规范JJF1174-2007 | 250kHz～1.3GHz |  | Urel=4.1×10-7 |  |  |
|  |  | 电平 |  | （0～ -127）dBm |  | U=0.6dB |  |  |
|  |  | 调幅 |  | （1～99）% | 调制频率：20Hz～100kHz | Urel=3.0% |  |  |
|  |  | 调频 |  | 1kHz～400kHz | 调制频率：20Hz～200kHz | Urel=3.0% |  |  |
| 172 | 数字信号发生器 | 调相 | 数字信号发生器校准规范JJF1174-2007 | （1～400）rad | 调制频率：200Hz～20kHz | Urel=13% |  |  |
| 173 | 脉冲信号发生器 | 脉冲幅度 | 脉冲信号发生器检定规程JJG490-2002 | 5mV～80 V |  | Urel=5.1% |  |  |
|  |  | 脉冲宽度 |  | 2ns～10s |  | Urel=1.2×10-3 |  |  |
| 174 | 合成信号发生器 | 频率 | 合成信号发生器检定规程JJG502-2004 | 5kHz～1.3GHz |  | Urel=4.1×10-7 |  |  |
|  |  | 电平 |  | 0dBm～－127dBm | 250kHz～1.3GHz | U=0.6dB |  |  |
|  |  | 调幅 |  | （1～99）% | 调制频率：20Hz～100kHz | Urel=3.0×10-2 |  |  |
|  |  | 调频 |  | 1kHz～400kHz | 调制频率：20Hz～200kHz | Urel=3.0×10-2 |  |  |
|  |  | 调相 |  | （1～400）rad | 调制频率：200Hz～20kHz | Urel=13% |  |  |
| 175 | 示波器校准仪 | 直流校准电压 | 示波器校准仪检定规程JJG278-2002 | 10mV～200V |  | Urel=5.9×10-5 |  |  |
|  |  | 脉冲快沿 |  | 5ns～10ns |  | U=1.2ns |  |  |
|  |  | 稳幅信号 |  | 幅度： 30 mV～5.5 V (峰峰值)(10Hz~1.3GHz) |  | Urel=2.4×10-4～4.2×10-2 |  |  |
|  |  |  |  | 频率：10 Hz～1.3 GHz |  | Urel=6×10-8～5.9×10-5 |  |  |
|  |  | 时标 |  | 1ns～1s |  | Urel=6×10-8～1.6×10-3 |  |  |
| 176 | 晶体管特性图示仪 | X轴基极电压偏转系数 | 晶体管特性图示仪试行检定规程JJG(电子)04014-1988 | 50mV/div～1V/div |  | Urel=0.58% |  |  |
|  |  | X轴集电极电压偏转系数 |  | 50mV/div～50V/div |  | Urel=0.58% |  |  |
|  |  | Y轴集电极电流偏转系数 |  | 10μA/div～1A/div |  | Urel=0.58% |  |  |
| 177 | 时间检定仪 | 频率准确度 | 时间检定仪检定规程JJG601-2003 | 1MHz，5MHz，10MHz |  | Urel=5.9×10-10 |  |  |
|  |  | 开机特性 |  | 1MHz，5MHz，10MHz |  | Urel=4.1×10-11 |  |  |
| 178 | 宽频RLC测量仪 | 电容 | 宽量程数字RLC测量仪检定规程GJB/J5412-2005 | 0.1nF～1μF（50Hz～100kHz） |  | Urel=8.0×10-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Urel=1.2×10-3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Urel=2.0×10-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Urel=1.2×10-3 |  |  |
|  |  | 电阻 |  | 1Ω~1MΩ |  | Urel=1.2×10-3 |  |  |
|  |  | 电感 |  | 1mH～1H（50Hz～100kHz） |  | Urel=1.2×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  |
| 179 | 数字存储示波器 | 直流增益 | 数字存储示波器校准规范JJF1057-1998 数字示波器检定规程GJB7691-2012 | 50Ω：10mV/div～5V/div |  | Urel=6.2×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 1MΩ：5V/div～60V/div |  | Urel=2.3×10-3 |  |  |
|  |  | 频带宽度 |  | 10mV/div～3V/div |  | Urel=3.2%~5.1% |  |  |
|  |  | 上升时间 |  | 1ns～20μs |  | U=0.2ns |  |  |
|  |  | 直流偏置 |  | 100mV~100V（500Ω/1MΩ） |  | Urel=2.3×10-3 |  |  |
|  |  | 时基 |  | 1ms~10ms |  | Urel=2.9×10-7 |  |  |
|  |  | 输入电阻 |  | 50Ω/1MΩ |  | Urel=1.6×10-4 |  |  |
|  |  | 校准信号 |  | 频率100Hz~10kHz |  | Urel=6×10-8 |  |  |
|  |  |  |  | 幅度100mV~10V |  | Urel=9.8×10-4 |  |  |
| 180 | 动态信号分析仪 | 频率 | 动态信号分析仪检定规程JJG834-2006 | 1Hz～200kHz |  | Urel=5.0×10-6 |  |  |
|  |  | 幅值 |  | 0.1V~10V |  | Urel=3.1×10-2 |  |  |
| 181 | 流量积算仪 | 频率 | 流量积算仪检定规程JJG1003-2005 | 10Hz-10kHz |  | Urel=1.2×10-4 |  |  |
|  |  | 电压 |  | 10mV~5V |  | Urel=1.2×10-4~3.2×10-3 |  |  |
|  |  | 电流 |  | 10μA~20mA |  | Urel=1.4×10-4~3.5×10-3 |  |  |
| 182 | 超声波探伤仪 | 衰减 | 超声波探伤仪检定规程JJG746-2011 | 频率(1-10MHz) 衰减器(0-81dB) |  | U=(0.5%A±0.02)dB |  |  |
| 183 | X射线探伤机 | 空气比释动能 | X射线探伤机检定规程JJG40-2001 | (0.01-10) GY/min |  | U=3.0% |  |  |
| 184 | 转速标准装置 | 转速 | 转速标准装置 检定规程 JJG 326-2006 | (20~20000) rpm |  | Urel=1.7×10-5 |  |  |
| 185 | 紫外、可见分光光度计 | 波长 | 紫外、可见、 近红外分光光 度计检定规程 JJG 178-2007 | (190～340)nm |  | U=0.28 nm |  |  |
|  |  |  |  | (＞340~900)nm |  | U=0.36 nm |  |  |
|  |  | 透射比 |  | (0~100)% |  | Urel=0.17% |  |  |
| 186 | 酸度计 | 酸度 | 实验室pH （酸度）计 检定规程 JJG 119-2005 | (0~14)pH |  | 电计 U=0.01 pH |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配套 U= 0.01pH |  |  |
| 187 | 电导仪 | 电导率 | 电导率仪 检定规程 JJG 376-2007 | (0.2~2.0×104)μS |  | 电子Urel=0.14% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配套Urel=0.28% |  |  |
| 188 | 定碳定硫分析仪 | 含量 | 定碳定硫分析 仪检定规程 JJG 395-1997 | C：0.005％～4.00％ |  | Urel=1.0% |  |  |
|  |  |  |  | S：0.003％～ 0.20％ |  | Urel=3.0% |  |  |
| 189 | ICP光谱仪 | 浓度 | 发射光谱仪 检定规程 JJG 768-2005 | (0.50~2.00)mg/L |  | Urel＝2.2% |  |  |
|  |  | 波长 |  | (190~1700)nm |  | U＝0.01 nm |  |  |
|  | 直读光谱仪 | 含量 |  | 0.1%~2.0% |  | Urel=2.8% |  |  |
| 190 | 原子吸收分光光度计 | 浓度 | 原子吸收分光 光度计 检定规程 JJG 694-2009 | 火焰： （0.5~5） µg/mL |  | Urel= 1.4% |  |  |
|  |  |  |  | 石墨炉： (0.5~5) µg/mL |  | Urel = 3.2% |  |  |
| 191 | 数字温度指示调节仪 | 温度 | 数字温度指示调节仪检定规程JJG617-1996 | K型(0~1300)℃ |  | U=0.4℃ |  |  |
|  |  |  |  | N型(0~1300)℃ |  | U=0.4℃ |  |  |
|  |  |  |  | S型(0~100)℃ |  | U=1.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | S型(100~1600)℃ |  | U=0.9℃ |  |  |
|  |  |  |  | B型(600~900)℃ |  | U=1.3℃ |  |  |
|  |  |  |  | B型(900~1800)℃ |  | U=0.9℃ |  |  |
|  |  |  |  | Pt100型(-200~800)℃ |  | U=1.3℃ |  |  |
| 192 | 工业过程测量记录仪 | 温度 | 工业过程测量记录仪检定规程 JJG74-2005 | K型(0~1300)℃ |  | U=0.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | N型(0~1300)℃ |  | U=0.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | S型(0~100)℃ |  | U=1.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | S型(100~1600)℃ |  | U=1.1℃ |  |  |
|  |  |  |  | B型(600~900)℃ |  | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | B型(900~1800)℃ |  | U=1.1℃ |  |  |
|  |  |  |  | Pt100型(-200~800)℃ |  | U=0.7℃ |  |  |
| 193 | 表面温度计 | 温度 | 表面温度计校准规范JJF1409-2013 | (50~400)℃ |  | U=1.7~2.0℃ |  |  |
| 194 | 模拟式温度指示调节仪 | 温度 | 模拟式温度指示调节仪检定规程 JJG951-2000 | K型(0~1300)℃ |  | U=1.2℃ |  |  |
|  |  |  |  | N型(0~1300)℃ |  | U=1.2℃ |  |  |
|  |  |  |  | S型(0~100)℃ |  | U=1.9℃ |  |  |
|  |  |  |  | S型(100~1600)℃ |  | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | B型(600~900)℃ |  | U=1.8℃ |  |  |
|  |  |  |  | B型(900~1800)℃ |  | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | Pt100型(-200~800)℃ |  | U=1.2℃ |  |  |
| 195 | 工作用全辐射温度计 | 温度 | 工作用全辐射温度计检定规程JJG67-2003 | (50~1200)℃ |  | U=1.4~3.0℃ |  |  |
|  |  |  |  | (1200~2200)℃ |  | U=3.6~5.2℃ |  |  |
| 196 | 动圈式温度仪表 | 温度 | 动圈式温度指示指示位式调节仪表检定规程JJG186-1997 | (0~1600)℃ |  | U=2℃ |  |  |
| 197 | 工作用隐丝式光学高温计 | 温度 | 工作用隐丝式光学高温计检定规程 JJG68-1991 | (900~2000)℃ |  | U=(5~8)℃ |  |  |
| 198 | 工作用辐射温度计 | 温度 | 工作用辐射温度计检定规程JJG415-2001 | (50~1200)℃ |  | U=1.4~3.0℃ |  |  |
|  |  |  |  | (1200~2200)℃ |  | U=3.6~5.2℃ |  |  |
| 199 | 标准热电偶 | 温度 | 标准铂铑10-铂热电偶检定规程JJG75-1995 | 419.527℃ |  | U=0.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | 660.323℃ |  | U=0.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | 1084.62℃ |  | U=0.8℃ |  |  |
| 200 | 工作用铜-铜镍热电偶 | 温度 | 工作用铜-铜镍热电偶检定规程JJG368-2000 | (-60~300)℃ |  | U=0.3℃ |  |  |
| 201 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 温度巡回检测仪校准规范JJF1171-2007 | (-60~300)℃ |  | U=0.2℃ |  |  |
| 202 | 工业铂、铜热电阻温度计 | 温度 | 工业铂、铜热电阻检定规程JJG229-2010 | (-60~300)℃ |  | U=0.10℃ |  |  |
| 203 | 表面铂热电阻温度计 | 温度 | 表面铂热电阻检定规程JJG684-2003 | （-30~0）℃ |  | U=0.3℃ |  |  |
|  |  |  |  | （0~30）℃ |  | U=0.2℃ |  |  |
|  |  |  |  | （30~300）℃ |  | U=1.3℃ |  |  |
| 204 | 体温计 | 温度 | 玻璃体温计检定规程 JJG111-2003 | （30~43）℃ |  | U=0.18℃ |  |  |
| 205 | 标准水银温度计 | 温度 | 标准水银温度计检定规程JJG161-2010 | （-30~300）℃ |  | U=0.04℃ |  |  |
| 206 | 双金属温度计 | 温度 | 双金属温度计检定规程JJG226-2001 | （-60~300）℃ |  | U=0.3℃ |  |  |
| 207 | 电接点玻璃水银温度计 | 温度 | 电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG131-2004 | （-30~0）℃ |  | U=0.23℃ |  |  |
|  |  |  |  | （0~100）℃ |  | U=0.18℃ |  |  |
|  |  |  |  | （100~200）℃ |  | U=0.29℃ |  |  |
| 207 | 电接点玻璃水银温度计 | 温度 | 电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG131-2004 | （200~300）℃ |  | U=0.41℃ |  |  |
| 208 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG130-2011 | （- 60~ -30）℃ |  | U=0.02℃ |  |  |
|  |  |  |  | （-30~150）℃ |  | U=0.03℃ |  |  |
|  |  |  |  | （150~300）℃ |  | U=0.04℃ |  |  |
| 209 | 压力式温度计 | 温度 | 压力式温度计检定规程JJG310-2002 | （-30~300）℃ |  | U=0.3℃ |  |  |
| 210 | 温度变送器 | 温度 | 温度变送器校准规范 JJF1183-2007 | (-50~300)℃ |  | U=0.1℃ |  |  |
|  |  |  |  | (300~1100)℃ |  | U=0.9℃ |  |  |
| 211 | 温度指示控制仪 | 温度 | 温度指示控制仪检定规程JJG874-2007 | （-50~300）℃ |  | U=0.1℃ |  |  |
| 212 | 恒温槽 | 温度 | 恒温槽技术性能测试规范JJF1030-2010 | （-60~300）℃ |  | 温度波动度： U=0.01℃ 温度均匀性： U=0.01℃ |  |  |
| 213 | 标准光学高温计 | 温度 | 标准光学高温计检定规程JJG227-1980 | （800~2200）℃ |  | U=(1.2~2.2)℃ |  |  |
| 214 | 工作用廉金属热电偶 | 温度 | 工作用廉金属热电偶检定规程JG351-1996 | (0~300)℃ |  | U=0.1℃ |  |  |
|  |  |  |  | (300~1100)℃ |  | U=0.9℃ |  |  |
| 215 | 工作用贵金属热电偶 | 温度 | 工作用贵金属热电偶检定规程JJG141-2013 | S、R型：(300~1100)℃ |  | U=0.8℃ |  |  |
|  |  |  |  | B型：（1100~1500）℃ |  | U=1.8℃(限3级以下） |  |  |
| 216 | 湿度传感器 | 湿度 | 湿度传感器校准规范 JJF1076-2001 | （10~98）%RH |  | U=1.7%RH |  |  |
| 217 | 环境试验设备 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF1101-2003 | （-60~300）℃ |  | U=0.5℃ |  |  |
|  |  | 湿度 |  | （20~95） %RH |  | U=1.8%RH |  |  |
| 218 | 热电偶、热电阻自动测量系统 | 温度 | 热电偶、热电阻自动测量系统校准规范JJF1098-2003 | （300~1500）℃ |  | 热电偶系统U=0.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | （-60~300）℃ |  | 热电阻系统U=(0.05~0.10)℃ |  |  |
| 219 | 标准铂电阻温度计 | 温度 | 标准铂电阻温度计检定规程JJG160-2007 | 0.01℃ |  | U=3.2mK |  |  |
|  |  |  |  | 231.928℃ |  | U=7.1mK |  |  |
|  |  |  |  | 419.527℃ |  | U=8.9mK |  |  |
| 220 | 气象用玻璃液体温度计 | 温度 | 气象用玻璃液体温度表检定规程 JJG207-1992 | （-60~0）℃ |  | U=0.33℃ |  |  |
|  |  |  |  | （0~80）℃ |  | U=0.23℃ |  |  |
| 221 | 热敏电阻测温仪 | 温度 | 热敏电阻测温仪校准规范JJF1379-2012 | （-50~-200）℃ |  | U=0.022℃ |  |  |
| 222 | 温湿度计 | 温度 | 机械式温湿度计检定规程JJG205-2005 | （15~30）℃ |  | U=0.45℃ |  |  |
|  |  | 湿度 |  | （30~95） %RH |  | U=2.6%RH |  |  |
| 223 | 热电偶检定炉 | 温度 | 热电偶检定炉温度场测试技术规范 JJF1184-2007 | （300~1300）℃ |  | U=0.23℃ |  |  |
| 224 | 热像仪 | 温度 | 热像仪校准规范 JJF1187-2008 | (50~400)℃ |  | U=1.8~1.9℃ |  |  |
|  |  |  |  | (400~1200)℃ |  | U=1.8~2.2℃ |  |  |
|  |  |  |  | (1200~2000)℃ |  | U=2.6~3.6℃ |  |  |