附件1

孔雀石绿快检产品现场验证结果

| 序号 | 产品名称 | 所属生产企业 | 产品标识最低检出限μg/kg | 现场验证加标浓度μg/kg | 空白样品假阳性率% | 加标样品假阴性率% | 实际阳性样品检出率% | 检测用时（min）/6个样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔雀石绿快速检测试纸条 | 江苏美正生物科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 56 |
| 2 | 孔雀石绿免疫胶体金快速检测试剂 | 杭州南开日新生物技术有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 100 | 81 |
| 3 | 组织孔雀石绿快速检测试纸条-Easy prepTM | 深圳市易瑞生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 27 |
| 4 | 食品安全快速检测卡（孔雀石绿） | 深圳市三方圆生物科技有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 56 |
| 5 | 孔雀石绿残留检测试纸条 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 60 |
| 6 | 孔雀石绿快速检测卡（水产） | 北京维德维康生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 100 | 59 |
| 7 | 孔雀石绿快速检测卡 | 广州瑞森生物科技股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 100 | 60 |
| 8 | 食品安全快速检测产品（孔雀石绿） | 深圳市博英菲生物科技有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 64 |
| 9 | 孔雀石绿残留荧光检测试纸条 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 100 | 52 |
| 10 | 孔雀石绿快速检测试剂盒 | 无锡中德伯尔生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 10 | 100 | 65 |
| 11 | 水产品孔雀石绿快速检测试剂盒 | 北京六角体科技发展有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 10 | 100 | 75 |
| 12 | 孔雀石绿快速检测卡 | 武汉华美生物工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 5 | 5 | 100 | 68 |
| 13 | AcquickTM孔雀石绿免疫胶体金快速检测卡 | 广州恩康生物科技有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 100 | 0 | 89 |

附件2

硝基呋喃类代谢物快检产品现场验证结果

| 序号 | 产品名称 | 所属生产企业 | 产品标识最低检出限μg/kg | 现场验证加标浓度μg/kg | 空白样品假阳性率% | 加标样品假阴性率% | 实际样品检测符合率% | 检测用时（min）/6个样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织呋喃唑酮代谢物快速检测试纸条-Easy prepTM | 深圳市易瑞生物技术有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 36 |
|  | 组织呋喃西林代谢物快速检测试纸条-Easy prepTM |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 36 |
|  | 组织呋喃它酮代谢物快速检测试纸条-Easy prepTM |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 36 |
|  | 组织呋喃妥因代谢物快速检测试纸条-Easy prepTM |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 36 |
| 2 | 组织呋喃唑酮代谢物快速检测试纸条 | 深圳市博英菲生物科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 63 |
|  | 组织呋喃西林代谢物快速检测试纸条 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 63 |
|  | 组织呋喃它酮代谢物快速检测试纸条 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 63 |
|  | 组织呋喃妥因代谢物快速检测试纸条 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 63 |
| 3 | 呋喃代谢物四合一快速检测试纸条（AOZ） | 江苏美正生物科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 102 |
|  | 呋喃代谢物四合一快速检测试纸条(SEM) |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 102 |
|  | 呋喃代谢物四合一快速检测试纸条(AMOZ) |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 102 |
|  | 呋喃代谢物四合一快速检测试纸条(AHD) |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 102 |
| 4 | 呋喃唑酮代谢物（AOZ）残留荧光检测试纸条 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55 |
|  | 呋喃西林代谢物（SEM）残留荧光检测试纸条 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55 |
|  | 呋喃它酮代谢物（AMOZ）残留荧光检测试纸条 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55 |
|  | 呋喃妥因代谢物（AHD）残留荧光检测试纸条 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55 |
| 5 | 呋喃唑酮代谢物（AOZ）残留检测试纸条 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 86 |
|  | 呋喃西林代谢物（SEM）残留检测试纸条 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 86 |
|  | 呋喃它酮代谢物（AMOZ）残留检测试纸条 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 86 |
|  | 呋喃妥因代谢物（AHD）残留检测试纸条 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 86 |
| 6 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 北京智云达科技股份有限公司 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 70 |
|  | 呋喃西林代谢物快速检测卡 |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 70 |
|  | 呋喃它酮代谢物快速检测卡 |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 70 |
|  | 呋喃妥因代谢物快速检测卡 |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 70 |
| 7 | 呋喃唑酮代谢物免疫胶体金快速检测试剂 | 杭州南开日新生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 89 |
|  | 呋喃西林代谢物免疫胶体金快速检测试剂 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 89 |
|  | 呋喃它酮代谢物免疫胶体金快速检测试剂 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 89 |
|  | 呋喃妥因代谢物免疫胶体金快速检测试剂 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 89 |
| 8 | 呋喃唑酮代谢物（AOZ）快速检测卡 | 武汉华美生物工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
|  | 呋喃西林代谢物（SEM）快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
|  | 呋喃它酮代谢物（AMOZ）快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
|  | 呋喃妥因代谢物（AHD）快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
| 9 | 硝基呋喃类代谢物快速检测试剂盒（AOZ） | 北京六角体科技发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
|  | 硝基呋喃类代谢物快速检测试剂盒（SEM） |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
|  | 硝基呋喃类代谢物快速检测试剂盒（AMOZ） |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
|  | 硝基呋喃类代谢物快速检测试剂盒（AHD） |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
| 10 | 呋喃唑酮代谢物（组织）快速检测卡 | 广州瑞森生物科技有限公司 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 105 |
|  | 呋喃西林代谢物（组织）快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 105 |
|  | 呋喃它酮代谢物（组织）快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 105 |
|  | 呋喃妥因代谢物（组织）快速检测卡 |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 105 |
| 11 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡（水产） | 北京维德维康生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 82 |
|  | 呋喃西林代谢物快速检测卡（水产） |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 82 |
|  | 呋喃它酮代谢物快速检测卡（水产） |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 82 |
|  | 呋喃妥因代谢物快速检测卡（水产） |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 82 |
| 12 | 呋喃唑酮代谢物快速检测试剂盒 | 无锡中德伯尔生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 138 |
|  | 呋喃西林代谢物快速检测试剂盒 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 138 |
|  | 呋喃它酮代谢物快速检测试剂盒 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 138 |
|  | 呋喃妥因代谢物快速检测试剂盒 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 138 |
| 13 | 呋喃唑酮代谢物（组织）快速检测卡 | 深圳市三方圆生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 95 |
|  | 呋喃西林代谢物（组织）快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 95 |
|  | 呋喃它酮代谢物（组织）快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 95 |
|  | 呋喃妥因代谢物（组织）快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 95 |
| 14 | ACquickTM呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 广州恩康生物科技有限公司 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 100 | 149 |
|  | ACquickTM呋喃西林代谢物快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 149 |
|  | ACquickTM呋喃它酮代谢物快速检测卡 |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 149 |
|  | ACquickTM呋喃妥因代谢物快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 15 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 河南知微生物工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 94 |
|  | 呋喃西林代谢物快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 94 |
|  | 呋喃它酮代谢物快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 94 |
|  | 呋喃妥因代谢物快速检测卡 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 94 |
| 16 | 硝基呋喃类代谢物胶体金检测试纸（AOZ） | 武汉上成生物科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | 15 | 0 | 100 | 110 |
|  | 硝基呋喃类代谢物胶体金检测试纸（SEM） |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 110 |
|  | 硝基呋喃类代谢物胶体金检测试纸（AMOZ） |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 110 |
|  | 硝基呋喃类代谢物胶体金检测试纸（AHD） |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 110 |