## 设备采购
榕江县人民医院（医共体）仁里分院能力提升建设项目（设备采购）清单
序号 | 名称 | 基本要求 | 单位 | 数量 | 预算价（元） | 预算总价（元） | 参考图片
1 | 中医治疗床 | 180*60*65mm左右.填充物为6厘米的海绵 | 张 | 4 | 800 | 3200
2 | 中医治疗推车 | 不锈钢材质.800*480*860左右.二层.静音轮子 | 套 | 2 | 1000 | 2000
3 | 火龙罐 | 陶瓷材质，小号和中号各一个 | 个 | 2 | 2000 | 4000
4 | 病床 | 一、病床基本性能性要求 1.以臀板为基准折起角度，背板0～70°，腿板0～45°,±5°可调。 2.床框焊接处满焊接、焊接处无明显焊点，外表光滑美观。 二、病床主要结构组成及材料 1.主要结构组成 主要由床体、床面（背板、臀板、腿板、）、护栏、床脚、床头板、静音脚轮、升降机构等组成。 2.材料 1）床框采用 30*70mm或40*60mm 矩形钢管焊接，厚度≥1.2mm,配有2个输液架插孔。 2）床面采用优质冷轧钢板分条冲压、折弯成型，厚度≥1.0mm，并带透气孔。床面连接件全部使用钢件，连接件厚度≥3mm。 3）背段采用非活动式升降，钢连接件厚度≥4mm。 4）升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇，打滑保护装置，并有防护装置不积尘，伸缩式ABS摇手采用工程塑料。 5）ABS折叠护栏表面硬化处理，专用铝型材料厚达≥1.5mm；护栏自锁机构隐藏式压铸枪把，六支铝合金护栏支柱，可收缩平放；单触点式手柄操作；上座为ABS塑料座子，下座为≥3mm厚钢板模具变型钢座，下座横管为30×30方管，厚度≥1.2mm。 6）护栏承受水平横向≥1000N 力值后未产生影响正常使用的变形。 7）床脚立柱采用50×50mm方管，厚度≥1.2mm，脚轮采用Φ125带刹全塑白色静音脚轮。 8）杂物架采用15*25mm矩管，厚度≥1.0mm，一次性弯制成型，采用对称式快速挂钩，方便安装，挂钩厚度≥3.0mm。 9）ABS床头板采用工程塑料一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用对扣式防脱落结构原理，贴板色彩（蓝色，粉红色，果绿色，木纹色)采用热转印工艺成色，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求。 10）在床面动态载荷≥250KG，在病床静态载荷有效载荷≥400KG。 | 张 | 3 | 1500 | 4500
5 | 自动煎药包装一体机 | 1.电压：AC220V±10% 2.功率：2800W左右 3.容量：20L左右 4.包装量：50-250ML变量可调 | 套 | 1 | 9800 | 9800
6 | 空气消毒机（挂式） | 中文液晶屏操作运行监控系统，实现了自动开关机(可设置6组自动开关机时间，每组开关机时间可以自由设置) 临时手动(遥控器)开机定时自动关机(定时时间可以自由设置) 关键元器件工作累时显示、关键元器件故障报警显示等功能、合理的气流组织(风量可按高、中、低选择，全角度摆风) 1、适用于空间体积:≤120 m 2、外形净尺寸:1000mmx320mmx215mm(长x宽x厚，不含包装箱) 3、净重量:11.5Kg(不含包装箱) 4、*处理风量:≥1200m /h 5、电源:220V/50Hz 6、整机功率:≤240w 7、*紫外线强度:紫外线灯管采用石英玻璃管材,形状为单端H型，单管功率为 36W，配置5支;每支36W 紫外线灯管紫外线辐照强度应符合 GB 19258 的要求,为 150yW/cm?,应不低于规定值的 93%。(紫外线灯管下方垂直中心 1m 处测试 )( 提供检测报告) 8、*采用(中效+活性炭+光触媒)复合过滤网,过滤网清洗时间自动计时且显示并报警,消毒因子(无臭氧型高强度紫外线灯管)更换时间自动计时且显示并报警。 9、机外紫外线泄漏:距离消毒机周边 30cm 处,紫外线泄漏强度应<5uw/cm?。( 提供检测报告) 10、工作环境臭氧量:在有人条件下，室内空气环境中的 1h 平均容许臭氣浓度为 0.1mg/m'。 11、对电击的防护措施:产品属1类 12、对电击的防护程度:产品属 B 型 13、紫外线灯管使用寿命:>8000h(提供检测报告) 14、*消毒效果:空气中自然菌的消亡率:>90.0%;对白色葡萄球菌的杀灭率>99.9%(提供检测报告) 15、温度:5℃~40℃ 16、相对湿度:40%~80% 17、大气压力:860hpa~1060hpa 18、噪音:≤50dB 19、产品使用范围:适用于120m’以下有人环境室内空气消毒。比如:医院Ⅱ类环境、Ⅲ类环境、IV类环所等的室内空境、血站、食品饮料厂、制药厂、卫生用品厂、电子厂、养殖场、学校、疗养院、气动态消毒(人机共处 ) | 台 | 1 | 4000 | 4000
7 | 高压蒸汽灭菌锅 | 本立式灭菌器是一种安全可靠并自动程序控制的灭菌设备，外形为方形立式结构，主要由外壳、灭菌室、蒸汽发生器、管道系统和控制系统等组成。具有造型新颖美观、操作方便、使用安全、节能耐用、功能齐全、加热迅速、灭菌效果可靠等优点。该产品各是医疗卫生、大专院校实验室、临床机构、生物科研、食品化工等单位对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌的理想设备。 产品特点： 1.螺栓型翻盖式 2.优质不锈钢材料 3.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数 4.数码显示，触摸式按键 5.配有标准测试接口 6.自涨式密封 7.自动保护功能：超温保护；超压自泄保护；低水位保护，防干烧 8.不锈钢内桶（或网篮） 9.灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机 10.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽 11.有显示报警代码 12.容积≥75L 13.功率：4.5kw左右 14.电源：AC220V 50Hz 15.额定工作压力：0.22MPa 16.额定工作温度：134℃ 17.灭菌温度选择范围：106℃~134℃ 18.灭菌时间选择范围：4~120min 19.灭菌室有效容积：≥φ400×625mm | 台 | 1 | 18500 | 18500
8 | 心电图机 | 1、导联:标准 12 导联，12 导联同步采集; *2、配7英寸彩色液晶，全键盘操作，可同步显示、记录 12 导心电波形; *3、具有自动分析功能，中文菜单及结果分析; 4、能快速输入医院名称、患者姓名/性别/年龄，支持拼音和五笔中文输入 5、 具有强抗干扰能力，精确起搏脉冲识别; *6、12 导波形显示和 250 个病例存储(可 SD 卡扩展) 7、RR间期监测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出; 8、具有冻结功能，可以冻结前后 12秒心电波形并回放: 9、自动检测并触发打印心律失常心电报告: 10、可支持条码扫描快速录入患者信息(可选购); 11、支持2分钟无操作指示自动关机(在使用直流的情况下): 12、内置可充电锂电池，电池充满电能连续记录200份心电图以上; *13、高分辨热敏打印(支持210mm*20m卷纸或 210*140mm折叠纸); *14、可设置选择5秒-12.5秒心电图自动记录; 15、具有手动、自动、节律、储存四种工作模式，适合各种工作状况要求; *16、滤波器:自适应漂移滤波器，交流滤波 50Hz/60Hz，肌电滤波器 25Hz/ 45Hz 17、输入回路:浮地输入方式，具备抗除颤效应; 18、输入阻抗:≥50MQ;19、频率响应:0.05-160Hz(-3db); 20、输入回路电流:≤0.05uA; 21、噪声电平:<15uVp-p; 22、耐极化电压:>士500mv;23、共模抑制比:≥120dB(加滤波器); 24、时间常数:≥3.2s; 25、患者漏电流:<10uA; 26、灵 敏 阈:<20uVp-p 27、道间干扰:≤0.5mm; 28、采样 率:12Bit/32000Hz(1ms); 29、定标电压:1mV(士2%); *30、灵敏度选择:自适应，2.5，5，10，20，40(mm/mV); 31、走纸速度:6.25 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s; 32、记录通道:3+3、6、6+1、12; 33、通讯接口:标配USB/UART接口，USB主机接口支持网络传输、外接U盘等; *34、允许重新修改患者信息; 35、安全类别:IECI类CF型(符合GB9706.1-2007); | 台 | 2 | 15250 | 30500
9 | 除颤仪（AED） | 一、产品规格 重量：主机（含电池，电极片）：≤2.6kg。 二、安全性 1. 振动、碰撞：符合标准 GB/T 14710-2009 的要求。 2. 跌落：从 1 米及以下高度跌落，设备功能完好不影响使用。 3. 主机防护等级：IP55。 三、心律分析及除颤 1. 心律分析：从电极片粘贴良好开始，到使用者按下除颤键期间，设备提供不间断心律分析。 2. 除颤技术：采用双相波技术，波形参数可根据不同病人的阻抗进行自动补偿。 3. 输出能量：最大能量≤200J，低能量高电流除颤技术设计，标称值向 50 欧姆的负载对象 发放 150 焦耳的能量，可有效降低对心肌细胞的损伤。 4. 充电时间：从开始充电到准备好最高能量电击≤7 秒。 5. 最大能量保持时间：30 秒。 6. 具有设备内部自动放电功能，且有语音提示，保证患者和操作人员安全。 四、人机交互及操作 1. 设备具有符合最新 AHA（美国心脏协会）指南要求的心肺复苏的节拍引导。 2. 电极片粘贴不良或插头脱落时，设备及时给与语音提示。 3. 电击取消（操作安全防护）:当遇到电极片脱离患者、拔出电极插头、患者心律转为不可 电击心律时设备具备自动取消电击，防止发生意外伤害。 4. 电极片粘贴位置指示：具有粘贴位置的灯光指示和语音提示。 五、除颤电极片 1. 能够与设备预连接，减少抢救过程中不必要的操作时间。 2. 标配成人/儿童通用电极片。 3. 电极片有效期：≥2 年。 4. 电极片有左右色彩区分。 六、电源 1. 可替换免维护锂电池。 2. 电击次数：支持除颤放电≥200 次。 3. 连续工作时间：对于非可电击心律进行监护分析或心肺复苏引导，至少 18 小时。 4. 电池首次低电量预警：至少还可以电击 10 次。 5. 待机寿命：≥5 年。 七、智能维护管理 1. 设备支持多种类型自检，且有日志记录功能：首次安装电池、开机、每日、每周、每月。 2. 设备防盗：设备可提供防盗的保护箱，当设备被取出时，管理员手机能实时收到提示信 息。设备管理员随时可以通过手机查看设备布防地图和具体位置信息。 | 台 | 1 | 8000 | 8000
10 | 超声波身高体重测量一体机 | 智能系统：全自动智能自检系统 身高测量方式：超声波测量（超声波测量通过超声波号筒缩小波束角，波束角小于±10º排除环境障碍物干扰, 自动温度补偿：消除环境温度变化对测量结果的影响） 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重 测量范围： 身高: 20cm~ 210cm 体重: 1kg~ 500kg 精确度： 身高: ±0.5cm或±0.1cm 体重:±0.1kg 体型：国际通用体质指数( BMI ) 显示方式：5英寸高分辨率显示 语音提示：测量过程提示及测量结果播报，可根据客户需求定制播报。 测量速度：每小时测450/人左右,测量快捷 数据输出格式：RS-232有线传输；数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。 工作电压 AC110V-220V50HZ/60HZ 待机功耗： ≤6W 外形设计： 立杆采用航空铝合金模具一次成型，外表喷塑处理，折叠后高度1.2米，整机自重12.5kg,移动方便 | 台 | 2 | 1500 | 3000
11 | 离心机 | 1.最高转速：4000rpm； 2.最大离心力：2384×g； 3.最大容量：4×100ml； 4.定时范围：0-99min 5.转速精度：±50rpm； 6.尺寸：352×461×255mm 7.重量，不含转子：16.5kg 8.噪音水平：≤58dB（A）； 9.电源：220V/50Hz 180W 10.可配角转子：24×3/5ml 产品特性： 1.免维护无碳刷电机，高精度、超低噪音； 2.液晶（数码管）显示：转速、离心剩余时间；液晶款还可以同时显示升速率和降速率、故障显示； 3.定速记时功能：运转时间从达到设定速度开始计时； 4.实体按键，界面友好，操作简易； 5.风冷式离心机，有效减少离心过程中温度的升高。 | 台 | 1 | 3900 | 3900
12 | 全自动血压测量仪 | 测量方式；降压示波法 测量范围；压力:0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa)心率:(40~199)次/分 最大允许误差；压力:士3mmHg(±0.4kPa)心率;士5% 分辨率；1mmHg/0.1kPa 工作电压：DC6V(4节AA电池) 正常工作环境：温度:5°C~40℃ 相对湿度:15%~80%RH大气压力范围:80kPa~105kPa 贮存环境：温度:-20°C~+55℃，相对湿度:<93%RH 记忆功能：可存储最新测量数据2*99组 臂带适用臂围：22cm-34cm | 台 | 3 | 800 | 2400
13 | 药品阴凉柜 | 双开门药品阴凉柜400L以上，温度范围2-20度， | 台 | 1 | 2500 | 2500 | =DISPIMG("ID_2BE3DD29D7E147C09F1E7C0E765030A7",1)
14 | 药品冷藏柜 | 双开门药品冷藏柜400L以上，温度范围2-8度， | 台 | 1 | 3500 | 3500 | =DISPIMG("ID_2BE3DD29D7E147C09F1E7C0E765030A7",1)
15 | 除湿机 | 除湿量：40-60L/D | 台 | 7 | 3200 | 22400
16 | 台式电脑 | 台式电脑，运行内存16G以上，硬盘1T以上 | 台 | 10 | 3800 | 38000
17 | 打印机 | 喷墨打印机，彩色 | 台 | 10 | 1200 | 12000
18 | 笔记本电脑 | 运行内存16G，硬盘1T以上 | 台 | 1 | 4500 | 4500
19 | 全自动洗衣机 | 12Kg，波轮洗衣机 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | =DISPIMG("ID_FF358BDE3A7C4AC2A58635B7A1B0AED7",1)
20 | 四开门冰箱 | 容积：532L左右一级能效，变频，四开门冰箱 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | =DISPIMG("ID_31780AF22F6D44168DC44CD1584E45D9",1)
21 | 三开门冰箱 | 容积：250L左右，一级能效，三开门冰箱 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | =DISPIMG("ID_928C92B5DFC746ACB3666239C2F7279B",1)
22 | 净水器 | 飞爆大流量 | 台 | 1 | 2200 | 2200
23 | 纯水机 | 制水量40L/h以上，电导率≤0.1μS/cm, 微颗粒物<1个/ml, 吸光度<0.001, 蒸发残渣<1.0mg, 重金属<0.1ppb，水箱容积≥40L | 台 | 1 | 11000 | 11000
24 | 空调（挂式） | 1.能效等级：1 级 2.额定制冷量（W）：≥3500W ； 3.额定制热量（W）：≥4300W 4.额定制冷功率（W）：≤980W； 5.额定制热功率（W）：≤1390W； 6.内机噪音 dB（A）≤42； 7.定/变频 ：变频 8.循环风量（m²/h）：≥650 9.冷暖类型：冷暖型 10.产品颜色：白色 | 台 | 9 | 2800 | 25200
25 | 电视机 | 75英寸 | 台 | 1 | 3500 | 3500
26 | 超清全彩夜视摄像系统 | 16路硬盘录像机1个，4T硬盘2块，10个摄像头，交换机1个、路由器1个，监视器1个，网线若干，包含施工等 | 套 | 1 | 11000 | 11000
27 | 床帘 | 布料为阻燃材质.不含有害物资，4个床位，包安装 | 套 | 4 | 85 | 340
28 | 办公桌 | 长1.4m左右，电脑办公桌 | 张 | 8 | 900 | 7200 | =DISPIMG("ID_55825710791743A9BDEF5F80B1890DA6",1)
| 弓形办公椅 | 弓形办公椅 | 个 | 8 | 200 | 1600 | =DISPIMG("ID_A977168C467E4ADF98A757D4EA3D494C",1)
30 | 椅子 | 坐垫靠背皮椅 | 个 | 12 | 200 | 2400 | =DISPIMG("ID_E808C4D168E14E95BD1D467D48597F6D",1)
31 | 中医泡脚桶 | 高70cm，直径40cm左右，木质材料 | 个 | 6 | 500 | 3000 | =DISPIMG("ID_1B256688A1CB4C99AFEE1BA3C64E3ED1",1)
32 | 文件柜 | 加厚冷轧钢1.0的厚度 | 个 | 2 | 700 | 1400 | =DISPIMG("ID_5F25FFAFE80C46EA916E46A811918F36",1)
33 | 沙发座椅 | 皮质材质L型（1700*550）需定制，三人位。 | 张 | 1 | 2000 | 2000 | =DISPIMG("ID_6F2AF4D74EB74653A27AC0811211BDAC",1)
34 | 会议室双人条桌 | 实木，双人位，长1.2m 宽0.4m | 张 | 6 | 460 | 2760 | =DISPIMG("ID_280773B3A7AD4DBF95383FB535943F9B",1)
35 | 室内儿童游乐设施 | 包括软体围栏、拼接地垫、滑梯、摇摇马、积木桌等设施 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | =DISPIMG("ID_898EECD5A8BF4FB5B0297C094E5EB72E",1)
合计预算（元） | [5 empty] | 262100