厂家提供：超声波探伤仪、磁粉探伤仪、 射线探伤机、钢丝绳探伤仪、便携里氏硬度计、台式硬度计、韦氏硬度计、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度测量仪、便携式测振仪、各种检测设备耗材配件等。

网址：www.saiborx.com    服务电话：400-118-6067

# 多模式超声波测厚仪XT500

# 1 产品简介

本仪器是多模式超声波测厚仪，可以测量金属、非金属材料的厚度，并可以对材料的声速进行反测。与传统的测量方法相比，超声波测厚仪的优点在于它只要能接触被测工件的一面即可完成厚度测量。本仪器无需去除被测工件表面的油漆涂覆层即可精确测量工件厚度。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等领域。

# 2 功能特色

# 支持两种测厚模式：发射-回波模式（P-E）和回波-回波（E-E）模式，允许使用者在发射-回波模式（一般用于检测缺陷和凹坑）和回波-回波模式（测厚时不计入涂覆层厚度）之间进行切换；

# 采用高精度计时芯片，实现精确厚度测量；

# 支持多种专用探头，测量范围最大600mm；

# 自动V-PATH修正，补偿双晶探头测厚的非线性；

# 采用高性能CPU芯片，每秒进行10次厚度测量；

# 采用彩色大屏幕320×240 TFT液晶屏，信息丰富、直观，显示清晰、亮度可调，方便在光线昏暗和强烈日光环境中使用；

# 内置海量存储器，可存储10000个厚度测量值；

# 具有配合亮度可调的显示屏，可适应各种工作环境；

# 内置蓝牙模块和USB2.0通讯接口，可通过蓝牙接口连接蓝牙打印机实现无线打印，并可与PC进行有线、无线数据传输；

# 仪器主机软件可进行在线升级。

# 3 主机技术参数

- 多模式测厚功能：发射-回波模式（P-E）和回波-回波（E-E）模式；

- 测量范围：发射-回波模式下，(0.65～600)mm（45#钢中，探头分段适用）；

可穿透涂层厚度2mm；

回波-回波模式下，(2.5～100)mm（45#钢中，P5EE探头）；

- 声速范围：(100～9999) m/s；

- 分 辨 率： 0.1mm/0.01mm/0.001mm可选；

- 示值精度：±0.04mm（<10mm时）；±0.4%Hmm(>10mm时)；H为被测物厚度

- 测量周期：单点测量时每秒钟10次、扫描模式每秒钟16次；

- 存储容量：可存储100组（每组最多100个测量值）厚度测量数据；

- 工作模式：具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式；

- 工作语言：中文、英文，可切换；

- 显 示 屏：彩色320×240 TFT液晶屏，背光亮度可调

- 单 位 制：公制或者英制（可选）；

- 工作电源：两节5号（AA尺寸）碱性电池，可连续工作30小时（默认亮度时）以上；

- 持续工作时间：大于50小时（不开背光时），具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机等节电功能；

- 通讯接口：支持蓝牙和USB2.0通讯，主机程序可在线升级；

- 数据打印：可使用便携式蓝牙热敏打印机打印测量报告；

- 外形尺寸：150mm×76mm×38 mm；

- 整机重量：295g。

4 仪器配置

# 表4

|  | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 配置 | 主机 | 1台 |  |
|  | 窄脉冲测厚探头（P5EE） | 1只 |  |
|  | 耦合剂 | 1瓶 |  |
|  | ABS仪器箱 | 1只 |  |
|  | 随机资料 | 1份 |  |
|  | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 |  |
| 可选 配置 | 测厚探头N05(5MHz) |  | 0.65-600mm |
|  | 测厚探头N05/90°(5MHz) |  | 0.65-600mm |
|  | 微径探头N07（7MHz） |  | 0.65-200mm |
|  | 高温探头HT5（5MHz） |  | 1.0-600mm |
|  | 粗晶探头 N02（2MHz） |  | 3.0-600mm |
|  | 微机数据管理软件 | 1套 |  |
|  | USB通讯线缆 | 1条 |  |
|  | 便携式蓝牙热敏打印机 | 1台 | 含充电器、说明书等附件 |