专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

小工作台                     V型台                    大工作台                    附件箱

一体化铸造机身，不变形不位移，砝码加载结构，性能稳定，测量精度高，重复性好。位移感器精度高、多种标准硬度换算功能、15种洛氏硬度标尺、7吋高灵敏度触摸屏操控显示、测试结果直接输出到USB、菜单式结构。

● 位移感器精度高；

● 7吋触摸屏显示，图标式结构；

● 15种洛氏硬度标尺的选择；

● 多种标准硬度换算功能；

● 硬度测试结果直接输出到USB；

● 具有良好的可操作性和直观性；

● 结构坚固，刚性好 、准确、稳定、损耗低

测定黑色金属、有色金属等洛氏硬度。淬火钢，调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，铝合金，铜，轴承钢等。

| 型号 | HRS-150M |
| --- | --- |
| 初试验力 | 10kgf(98.07N) |
| 试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.N) 150kgf(1471N) |
| 洛氏标尺 | HRA，HRB，HRC，HRD，HRE，HRF，HRG，HRH，HRK，HRL ，HRM，HRP，HRR ，HRS，HRV |
| 压头规格 | 金刚石洛氏压头，φ1.5875mm碳化钨压头 |
| 硬度分辨率 | 0.1HR |
| 保荷时间 | 2 ～60S |
| 硬度转换标尺种类 | GB、ISO、ASTM |
| 显示方式 | 触摸屏显示 |
| 试件最大高度 | 190mm |
| 压头到内壁 | 165mm |
| 外形尺寸(mm) | 520X240X700mm |
| 主机重量 | 约80Kg |
| 电源 | AC220V + 5%, 50~60 Hz |
| 执行标准 | ASTM T.1、ASTM T.2、ASTM T.3、ASTM T.4、ASTM T.7、ASTM T.8、ASTM T.9、ISO T.A1、ISO T.B2、ISO T.B3、ISO T.B4、ISO T.C2、ISO T.D2、ISO T.D4、ISO T.D6、ISO T.D8、ISO T.E2、ISO T.F5、GB T.1、GB T.2 |
| 转换标尺 | HV、HV10、HV5、HV50、HRC、HRA、HR15N、HR30N、HR45N、HRB、 HRF、HRD、 HRG、HRK、HRE、HR45T、HR430T、HR15T、HBS、HBW、Rm(C)、Rm(Cr)、Rm(CrV)、Rm(CrNi) Rm(CrMo)、Rm(NiMo)、Rm(MnSi)、Rm(High)、Rm(STNL)、Rm、HK、HS |
| 数据输出 | USB |

试验开始时，试验机压头放在试件上，施加初试验力，并建立一由位移传测量装置测出的基准点。因为初试验力使压头压入试件，所以表面的光洁或不规则不会影响试验。接着试验机施加主试验力，这一较大的力，进入试样更深，然后卸除主试验力，同时保持初试验力，此时，试验机测量相对于既定的基准点的凹痕深度。凹痕的直线深度是洛氏硬度数值的基础。凹痕深度浅只表示材料硬度较高，凹痕深度相对深，则表示材料硬度较软。

硬度计测量原理图

HRC.A＝100－n1－n0  0.002

HRB=130－n1－n0  0.002

式中：n0 — 在初试验力F0作用下，压头压入试样的深度

n1 — 在以施加总试验力F，并卸除主试验力F1，但仍保持初试验力F0时压头压入试件的深度。

硬度计主机外形

| 1.上盖 | 2.后盖 | 3.显示屏 | 4.压头止紧螺钉 | 5.压头 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.试台 | 7.螺杆 | 8.旋轮 | 9.手轮 | 10.RS-232插口 |
| 11.打印机 | 12.电源插座 | 13.保险丝 | 14.开关 |  |

GB/T 230.1-2018 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法

GB/T 230.2-2012 《金属材料 洛氏硬度试验 第2部分：硬度计的检验与校准》国家标准

JJG 112-2013_金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,∕T标尺)检定规程

# ASTM E18-2015金属材料洛氏硬度试验方法标准

ASTM标准-金属试验方法及分析程序

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金刚石洛氏压头 | 1只 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
| 大、中、 V型试台 | 各1只 | 标准洛氏硬度块 | 共3块 |
| 砝码A、B、C | 共3只 | 大、中、 V型试台 | 各1只 |
| 电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
| 产品使用说明书 | 1本 | 电源线 | 1根 |

# Text boxes

触摸屏数显洛氏硬度计HRS-150M

概述

主要功能

应用范围

技术数据

洛氏试验原理

硬度计主机外形

硬度计符合标准

标准配置