- 专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

XUT350B全数字超声波探伤仪

一、数字超声波探伤仪技术参数：

材料声速  1000 ~ 9999M/S

最大声程  6100mm，满刻度声程最小4mm （钢，纵波，反射式）

频率范围  0.4 ~ 10MHz /  0.7~1.4  1.8~3.5  4~6 MHz（带通）

增益范围  0 ~ 110dB （步长0.1dB，1dB）

延时范围  0 ~ 6000mm

K值范围          0.20 ~ 5.00

抑制范围  0 ~ 50%

增量          0 ~ 20dB

补偿          -20 ~ 20dB

测长线          -20 ~ 20dB

定量线       -20 ~ 20dB

判废线      -20 ~ 20dB

垂直线性 <3%< span="">

水平线性 <0.3%< span="">

发射电源电压  DC 200V

发射脉冲宽度  负脉冲方波 0.05~0.6μS  可调（步长0.01μS）

发射脉冲内阻  不大于10Ω

发射重复频率  25~ 400Hz声程<150 μS时400/200HzFAST/SLOW

150 μS <声程<300 μS时200/100HzFAST/SLOW

300 μS <声程<600 μS时100/50HZFAST/SLOW

声程>600 μS时50/25HzFAST/SLOW

探头阻尼电阻  约120Ω 固定

放大器输入  增益0dB，100% 屏幕高度时约50V峰值输入端噪声约50μV峰值（宽带）    带宽噪声约16nV√Hz峰值

数字采样   8bit 实时50MHz，等效200MHz（硬件实现）

显示方式   检波＋，检波－，全波

显示器件   东芝TFT工业彩色液晶显示屏（320x240，5.7英寸），LED背光灯

液晶屏刷新频率   50Hz

闸门           进波门、失波门，可调

动态范围   >32dB

灵敏度余量   >58dB  （与探头有关）

分辩率             >26dB  （与探头有关）

测厚分辨率   0.02mm （厚度小于650mm时）

电源           4节5号Ni-MH可充电池2500mAh   外接电源DC9~15V 0.5~0.3A

电池消耗功率       约2W    （350mm声程、背光强、发射重复频率FAST）约1.5W  （350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW）

电池连续工作时间   约5小时 （350mm声程、背光强、发射重复频率FAST）约6.5小时（350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW）

储存环境温度   －20℃ ~ ＋70℃

工作环境温度   －10℃ ~ ＋50℃

外形尺寸   230 x 146 x 37 mm（不包含旋钮突出部分）

质量           约900克 （含4节AA镍氢电池）

二、数字超声波探伤仪标准配置：

主机          1台

电源适配器    1套

直探头        1只

斜探头        1只

连接线        2条

仪器皮套      1个

仪器包装箱    1只

随机资料      1份