# 产品说明书

人的转化生长因子贝塔1定量分析酶联免疫检测试剂盒（96T/48T）

- 产品内容:

| 产品编号 | 组分 | 规格（96T/48T） |
| --- | --- | --- |
| MDSH2013-01 | 人TGF-β1预包被板 | 12条/6条 |
| MDSH2013-02 | 5X标准品稀释液 | 10ml/5ml |
| MDSH2013-03 | 人TGF-β1标准品 | 4/2支(冻干)* |
| MDSH2013-04 | 人TGF-β1生物素化抗体 | 10ml/5ml |
| MDSH2013-05 | 亲和素连接的HRP酶 | 10ml/5ml |
| MDSH2013-06 | 浓缩洗涤液 20× | 30ml/15ml |
| MDSH2013-07 | TMB底物 | 10ml/5 ml |
| MDSH2013-08 | 中止液 | 5ml/3 ml |
| MDSH2013-09 | 封板胶纸 | 3/2张 |
| MDSH2013-10 | 人TGF-β1预包被板 | 12条/6条 |

- TGF-β1简介：

转化生长因子包括TGF-α和TGF-β两大类，在免疫调控、炎症和肿瘤发生过程中有多种生理或病理的功能。转化生长因子是一包括骨形成蛋白、激活素和抑制素在内超家族的成员，并且 TGF-β是已知最强的免疫调控分子之一。在人的体内有三种TGF-β亚型，TGF-β1, TGF-β2 和 TGF-β3，是由各种转化细胞及包括淋巴细胞和单核细胞在内的正常细胞合成和分泌的。人类的TGF-β1是一个25kDa通过二硫键连接在一起的没有糖基化修饰的同源二聚体。TGF-β1生物学活性包括通过促进合成和抑制降解来提高细胞外基质的沉积和通过多种机制提高免疫抑制的作用。

- 检测原理:

本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法检测样本中TGF-β1的浓度。TGF-β1捕获抗体已预包被于酶标板上，当加入标本或参考品时，其中的TGF-β1会与捕获抗体结合，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。当加入生物素化的抗人TGF-β1抗体后，抗人TGF-β1抗体与TGF-β1接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。随后加入辣根过氧化物酶标记的亲合素。生物素与亲合素特异性结合，亲合素连接的酶就会与夹心的免疫复合物连接起来；其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。最后加入显色剂，若样本中存在TGF-β1将会形成免疫复合物，辣根过氧化物酶会催化无色的显色剂氧化成蓝色物质，在加入终止液后呈黄色。通过酶标仪检测，读其450nm处的OD值，TGF-β1浓度与OD450值之间呈正比，通过参考品绘制标准曲线，对照未知样本中OD值，即可算出标本中TGF-β1浓度。

- 注意事项:

- 浓缩洗涤液因在低温下可能有结晶，请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液。

- 标准品复溶加样后，剩余部份请丢弃。

- 底物请勿接触氧化剂和金属。

- 加样时，请及时更换枪头，避免交叉污染。

- 严禁混用不同批号的试剂盒组份。

- 充分混匀对保证反应结果的准性很重要，在加液后请轻轻叩击边缘以保证混匀。

- 室温反应，请严格控制在25～28℃。

- 洗涤过程是至关重要的，洗涤不充分会使精确度下降并导致结果误差较大。

- 试验中标准品和样本检测时建议作双复孔。

- 加样过程中避免气泡的产生。

- 清和血浆标本的检测时，检测抗体的孵育时间应适当延长。

- 标本收集:

- 标本的收集请按下列流程进行操作；

- A.细胞上清标本离心去除悬浮物后即可；

- B.血清标本应是自然凝固后，取上清，避免在冰箱中凝固血液；

- C.血浆标本，推荐用EDTA的方法收集；

- D.若待测样本不能及时检测，标本收集后请分装，冻存于－20℃，避免反复冻融。

- 血清标本不应添加任何防腐剂或抗凝剂；

- 标本应清澈透明，检测前样本中如有悬浮物应通过离心去除。

- 请勿使用溶血，高血脂或污染的标本检测，否则结果将不准确。

- 注：人血清或血浆样本请用样本分析缓冲液做倍比稀释后再检测。

- 检测前准备工作:

- 试剂盒自冰箱中取出后应置室温（25-28℃）平衡20分钟,每次检测后剩余试剂请及时于2～8℃保存。

- 将浓缩洗涤液用双蒸水或去离子水稀释(1份加19份水)。

- 如有5X标准品稀释液，请按所需量用双蒸水或去离子水稀释(1份加4水)。

- 标准品: 按标签复溶体积加入标准品稀释液复溶使TGF-β1终浓度达到2000pg/ml，室温反应，请严格控制在25～28℃，静置10~15分钟后轻轻混悬（建议抽吸几次）待彻底溶解，用标准品稀释液倍比梯度稀释后加入检测孔中。（标准曲线取七个点，最高浓度为2000 pg/ml,标准品稀释液直接加入作为0浓度.）

- 样本活化和稀释：生物样本中的TGF-β1大部分以无活性的复合物形式存在。检测前必须活化以释放有活性的TGF-β1蛋白。 本试剂盒提供1N盐酸溶液进行活化，提供1.2N的碱溶液来中和，必须用中和后的样本来检测。特别提示，标准品不需再加酸活化。

- 细胞培养上清的活化及稀释：用全新的离心管或玻璃管，取100μL样品，加入20μL 1N HCl，混匀，室温孵育10分钟进行活化。再加入20μL的 1.2N NaOH进行中和，为了计算方便，加入60μL 的1×标准品稀释液使样品稀释至2倍，混匀，以100μl加样量加入检测孔。注意结果计算时应乘以稀释倍数。

- 血清、血浆样本的活化及稀释：用全新的离心管或玻璃管，取40μL样品，加入20μL 1N HCl，混匀，室温孵育10分钟进行活化。再加入20μL 1.2N NaOH进行中和。因对于血清、血浆样本，不同样本稀释比例不一样，一般范围在20~90倍，如无明确范围，建议从20倍开始稀释，即在中和后的溶液中加入720μL的1×样本稀释液稀释至20倍，混匀，以100μl加样量加入检测孔。注意结果计算时应乘以稀释倍数。如果检测时样本中TGF-β1浓度过高，超过标准曲线最高点，请加大稀释倍数后重新稀释检测。

- 洗涤方法:

- 自动洗板机或人工洗板：每孔洗涤液为300ul，注入与吸出间隔15-30秒。洗板5次。最后一次洗板完成后将板倒扣着在厚吸水纸上用力拍干。

- 实验过程需自备的材料：

- 不同规格的加样枪及相应的枪头；

- 酶标仪；

- 自动洗板机；

- 去离子水或双蒸水；

- 操作步骤:

- 通过计算并确定一次性实验所需的板条数，取出所需板条放置在框架内，暂时用不到板条请放回铝箔袋密封，保存于4℃。

- 建议设置本底较正孔，即空白孔,设置方法为该孔只加TMB显色液和中止液。每次实验均需做标准品对照并画出标准曲线。

- 分别将不同浓度标准品以及中和并稀释后的标本(100ul/孔)加入相应孔中，用封板胶纸封住，室温（25-28℃）孵育120分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入生物素化抗体工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，室温（25-28℃）孵育60分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入亲和素连接的HRP酶工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，避光室温（25-28℃）孵育15-20分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入显色剂TMB100ul/孔，避光室温（25-28℃）孵育15-20分钟。

- 加入终止液50μl/孔,混匀后即刻测量OD450值。

- 结果判断:

- 复孔的值在20%的差异范围内结果才有效，复孔的值平均后可作为测量值。

- 每个标准品或标本的OD值应减去本底校正孔的OD值。

- 手工绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标，OD值作纵坐标，以平滑线连接各标准品的坐标点。通过标本的OD值可在标准曲线上查出其浓度。

- 若标本OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数。

典型数值和参考曲线

| - 浓度ng/ml | - 典型OD值1 | - 典型OD值2 | - OD平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0.0939 | - 0.1263 | - 0.1101 |
| - 62.5 | - 0.2613 | - 0.3154 | - 0.28835 |
| - 125 | - 0.4739 | - 0.5172 | - 0.49555 |
| - 250 | - 0.8768 | - 0.9255 | - 0.90115 |
| - 500 | - 1.2041 | - 1.3376 | - 1.27085 |
| - 1000 | - 1.6709 | - 1.8239 | - 1.7474 |
| - 2000 | - 2.0837 | - 2.238 | - 2.16085 |

人TGF-β1参考标准曲线

- 注意：本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本含量。

- 灵敏度，特异性和重复性:

- 灵敏度：多次重复结果表明，最小检出量为32.8pg/ml。

- 特异性：与人TGF-β2、TGF-β3等没有交叉反应。

- 重复性：板内，板间变异系数均<10%.

- 常见问题及解决方法：

| - 问题 | - 可能原因 | - 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| - 高背景或阴性对照值偏高 | - 洗板不充分 | - 将洗涤液注入反应孔充分洗涤，彻底拍干孔中液体 |
|  | - 酶结合物过量 | - 检查酶稀释度，按说明书标识的稀释度稀释 |
|  | - 底物污染 | - 加底物前检查底物是否为透明无色，请勿用变蓝的底物，重新用新的底物试验 |
|  | - 阴性对照孔被阳性对照污染 | - 注意洗涤时不要把洗液溢出孔外，不使阴阳对照孔液体连接一起 |
|  | - 不同批次试剂混用 | - 检查试剂批号，请勿用不同批次试剂 |
| - 显色信号弱 | - 试剂过期 | - 检查试剂有效期，请勿用过期试剂 |
|  | - 孵育时间过短 | - 按说明书中规定的时间孵育 |
|  | - 试剂污染 | - 检查试剂是否污染，请勿用污染的试剂 |
|  | - 酶标仪滤光片不匹配 | - 检查酶标仪设置及滤光片是否匹配 |
|  | - 试剂盒平衡不充分 | - 确保试剂盒实验前平衡至室温 |
|  | - 显色时间不够 | - 增加底物显色时间 |
| - 无显色信号 | - 检测抗体、酶或显色剂漏加 | - 检查实验操作流程，重复实验 |
|  | - 酶被叠氮钠污染 | - 请使用重新配制的试剂 |
|  | - 试剂添加顺序有误 | - 检查复核实验添加的顺序、流程，重复试验 |
| - 标曲佳但样本孔无信号 | - 样品中靶标物含量低或样品中无靶标物 | - 设置阳性对照，重复试验 |
|  | - 样品基质效应影响检测 | - 重新稀释样品后复测 |
| - 标曲佳但样本孔信号偏高 | - 样品中待检物含量超过标准曲线范围 | - 重新稀释样品后复测 |
| - 边缘效应 | - 孵育温度不均衡 | - 孵育时每步均使用新的封板胶纸，避免在环境温度变化大的地方孵育，勿叠放反应板 |