# 产品说明书

人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)定量分析酶联免疫检测试剂盒（96T/48T）

- 产品内容

| 产品编号 | 组分 | 规格（96T/48T） |
| --- | --- | --- |
| MDSH2261-01 | 人TSLP预包被板 | 12条/6条 |
| MDSH2261-02 | 样本分析缓冲液 | 5ml/3ml |
| MDSH2261-03 | 标准品稀释液 | 10ml/5ml |
| MDSH2261-04 | 人TSLP标准品 | 2/1支(冻干) |
| MDSH2261-05 | 人TSLP生物素化抗体 | 10ml/5ml |
| MDSH2261-06 | 亲和素连接的HRP酶 | 10ml/5ml |
| MDSH2261-07 | 浓缩洗涤液 20× | 30ml/15ml |
| MDSH2261-08 | TMB底物 | 10ml/5ml |
| MDSH2261-09 | 终止液 | 5ml/3ml |
| MDSH2261-10 | 封板胶纸 | 3/2张 |

- TSLP简介：

胸腺基质淋巴细胞生成素（TSLP）是IL-7的α-螺旋细胞因子家族成员之一。人的TSLP 的cDNA编码159个氨基酸的前体蛋白，该前体蛋白包括28个氨基酸的信号肽加131个氨基酸成熟蛋白。人TSLP成熟分子是一个23kDa的蛋白，包含四个α-螺旋、六个半胱氨酸和两个潜在的N-连接糖基化位点。人的TSLP与小鼠的TSLP有显著的差异，成熟的小鼠TSLP只有121个氨基酸，并且与人的TSLP只有37%的同源性。

人的TSLP可由不同类型的细胞产生。人的TSLP作用于T细胞，单核细胞以及树突状细胞等。TSLP以其对树突状细胞亚群的直接作用而闻名。在胸腺髓质中，哈塞尔的小体上皮可产生TSLP，作用于留存于胸腺内的CD11c+树突状细胞，这样可在树突状细胞上诱导B7家族分子的表达，可调节表达CD4+CD25+的自身反应性T细胞转化为表达CD4+CD25+FOXP3+的调节性T细胞。而在对单核细胞的作用上，TSLP可诱导多种趋化因子的释放，这些趋化因子靶向与Th2亚群相关的受体CCR4。在TCR激活的T细胞上，TSLP直接诱导T细胞增殖。TSLP诱导的Th2细胞强烈产生IL-13、IL-5和TNF-α，所有这些都会促进过敏性炎症。

- 检测原理:

本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法检测样本中TSLP 的浓度。TSLP 捕获抗体已预包被于酶标板上，当加入标本或参考品时，其中的TSLP 会与捕获抗体结合，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。当加入生物素化的抗人TSLP 抗体后，抗人TSLP 抗体与TSLP 接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。随后加入辣根过氧化物酶标记的亲合素。生物素与亲合素特异性结合，亲合素连接的酶就会与夹心的免疫复合物连接起来；其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。最后加入显色剂，若样本中存在TSLP 将会形成免疫复合物，辣根过氧化物酶会催化无色的显色剂氧化成蓝色物质，在加入终止液后呈黄色。通过酶标仪检测，读其450nm处的OD值，TSLP 浓度与OD450值之间呈正比，通过参考品绘制标准曲线，对照未知样本中OD值，即可算出标本中TSLP 浓度。

- 保存条件

- 试剂盒请保存在2～8℃。

- 注意事项:

- 浓缩洗涤液因在低温下可能有结晶，请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液。

- 标准品复溶加样后，剩余部份请丢弃。

- 底物请勿接触氧化剂和金属。

- 加样时，请及时更换枪头，避免交叉污染。

- 严禁混用不同批号的试剂盒组份。

- 充分混匀对保证反应结果的准性很重要，在加液后请轻轻叩击边缘以保证混匀。

- 室温反应，请严格控制在25～28℃。

- 洗涤过程是至关重要的，洗涤不充分会使精确度下降并导致结果误差较大。

- 试验中标准品和样本检测时建议作双复孔。

- 加样过程中避免气泡的产生。

- 血清和血浆标本的检测时，检测抗体的孵育时间应适当延长。

- 标本收集:

- 标本的收集请按下列流程进行操作；

- 细胞上清标本离心去除悬浮物后即可；

- 血清标本应是自然凝固后，取上清，避免在冰箱中凝固血液；

- 血浆标本，推荐用EDTA的方法收集

- 若待测样本不能及时检测，标本收集后请分装，冻存于－20℃，避免反复冻融。

- 血清标本不应添加任何防腐剂或抗凝剂；

- 标本应清澈透明，检测前样本中如有悬浮物应通过离心去除。

- 请勿使用溶血，高血脂或污染的标本检测，否则结果将不准确。

注：人血清或血浆样本请用样本分析缓冲液做倍比稀释后再检测。

- 检测前准备工作:

- 试剂盒自冰箱中取出后应置室温（25-28℃）平衡20分钟；每次检测后剩余试剂请及时于2～8℃保存。

- 将浓缩洗涤液用双蒸水或去离子水稀释(1份加19份水)。

- 如有5×标准品稀释液用双蒸水或去离子水稀释(1份加4份水)。

- 标准品:按标签复溶体积用标准品稀释液复溶使TSLP终浓度达到2000pg/ml，室温反应，请严格控制在25～28℃，静置15~20分钟后轻轻混悬（建议抽吸几次）待彻底溶解，用标准品稀释液倍比梯度稀释后依次加入检测孔中。（标准曲线取七个点，最高浓度为2000 pg/ml,标准品稀释液直接加入作为0浓度.）

- 洗涤方法:

自动洗板机或人工洗板：每孔洗涤液为300ul，注入与吸出间隔15-30秒。最后一次洗板完成后将板倒扣着在厚吸水纸上用力拍干。

- 实验过程需自备的材料：

- 不同规格的加样枪及相应的枪头；

- 酶标仪；

- 自动洗板机；

- 去离子水或双蒸水；

- 操作步骤:

- 通过计算并确定一次性实验所需的板条数，取出所需板条放置在框架内，暂时用不到板条请放回铝箔袋密封，保存于4℃。

- 建议设置本底较正孔，即空白孔,设置方法为该孔只加TMB显色液和中止液。每次实验均需做标准品对照并画出标准曲线。

- 分别将样品或不同浓度标准品按照100μl/孔加入相应孔中，用封板膜封住反应孔，室温（25-28℃）孵育120分钟。对于血清血浆样本可能因浓度太低而检测不出，先加50ul的样本分析缓冲液，再加50uL样本。如检测超出范围，请先加50ul的样本分析缓冲液，再加入用标准品稀释液稀释后的样本50μl检测。请注意记录好样品的稀释倍数，此处加样量50ul相当于已稀释了2倍。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入生物素化抗体工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，室温（25-28℃）孵育60分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入亲和素连接的HRP酶(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，避光室温（25-28℃）孵育15-20分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入显色剂TMB100ul/孔，避光室温（25-28℃）孵育15-20分钟。

- 加入终止液50ul/孔,混匀后即刻测量OD450值。

结果判断:

- 复孔的值在20%的差异范围内结果才有效，复孔的值平均后可作为测量值。

- 每个标准品或标本的OD值应减去本底校正孔的OD值。

- 手工绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标，OD值作纵坐标，以平滑线连接各标准品的坐标点。通过标本的OD值可在标准曲线上查出其浓度。

- 若标本OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数。

典型数值和参考曲线

| 浓度pg/ml | 典型OD值1 | 典型OD值2 | OD平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.129 | 0.115 | 0.122 |
| 62.5 | 0.267 | 0.247 | 0.257 |
| 125 | 0.449 | 0.406 | 0.4275 |
| 250 | 0.636 | 0.656 | 0.646 |
| 500 | 1.093 | 0.929 | 1.011 |
| 1000 | 1.458 | 1.394 | 1.426 |
| 2000 | 2.115 | 1.989 | 2.052 |

人TSLP参考标准曲线

注意：本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本含量。

- 灵敏度，特异性和重复性:

- 灵敏度：多次重复结果表明，最小检出量为29.5pg/ml。

- 特异性：与人的IL-7,IL-7 Rα/Fc Chimera及小鼠的IL-7和TSLP等无交叉反应性。

- 重复性：板内，板间变异系数均<10%。

- 常见问题及解决方法：

| - 问题 | - 可能原因 | - 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| - 高背景或阴性对照值偏高 | - 洗板不充分 | - 将洗涤液注入反应孔充分洗涤，彻底拍干孔中液体 |
|  | - 酶结合物过量 | - 检查酶稀释度，按说明书标识的稀释度稀释 |
|  | - 底物污染 | - 加底物前检查底物是否为透明无色，请勿用变蓝的底物，重新用新的底物试验 |
|  | - 阴性对照孔被阳性对照污染 | - 注意洗涤时不要把洗液溢出孔外，不使阴阳对照孔液体连接一起 |
|  | - 不同批次试剂混用 | - 检查试剂批号，请勿用不同批次试剂 |
| - 显色信号弱 | - 试剂过期 | - 检查试剂有效期，请勿用过期试剂 |
|  | - 孵育时间过短 | - 按说明书中规定的时间孵育 |
|  | - 试剂污染 | - 检查试剂是否污染，请勿用污染的试剂 |
|  | - 酶标仪滤光片不匹配 | - 检查酶标仪设置及滤光片是否匹配 |
|  | - 试剂盒平衡不充分 | - 确保试剂盒实验前平衡至室温 |
|  | - 显色时间不够 | - 增加底物显色时间 |
| - 无显色信号 | - 检测抗体、酶或显色剂漏加 | - 检查实验操作流程，重复实验 |
|  | - 酶被叠氮钠污染 | - 请使用重新配制的试剂 |
|  | - 试剂添加顺序有误 | - 检查复核实验添加的顺序、流程，重复试验 |
| - 标曲佳但样本孔无信号 | - 样品中靶标物含量低或样品中无靶标物 | - 设置阳性对照，重复试验 |
|  | - 样品基质效应影响检测 | - 重新稀释样品后复测 |
| - 标曲佳但样本孔信号偏高 | - 样品中待检物含量超过标准曲线范围 | - 重新稀释样品后复测 |
| - 边缘效应 | - 孵育温度不均衡 | - 孵育时每步均使用新的封板胶纸，避免在环境温度变化大的地方孵育，勿叠放反应板 |