- 产品说明书

小鼠表皮生长因子(EGF)定量分析酶联免疫检测试剂盒（96T/48T）

- 产品内容：

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| MDSM30095-01 | 小鼠EGF预包被板 | 12条/6条 |
| MDSM30095-02 | 样本分析缓冲液 | 5ml/3ml |
| MDSM30095-03 | 标准品稀释液 | 10ml/5ml |
| MDSM30095-04 | 小鼠EGF标准品 | 2/1支(冻干) |
| MDSM30095-05 | 小鼠EGF生物素化抗体 | 10ml/5ml |
| MDSM30095-06 | 亲和素连接的HRP酶 | 10ml/5ml |
| MDSM30095-07 | 浓缩洗涤液 20× | 30ml/15ml |
| MDSM30095-08 | TMB底物 | 10ml/5ml |
| MDSM30095-09 | 终止液 | 5ml/3ml |
| MDSM30095-10 | 封板胶纸 | 3/2张 |
| MDSM30095-11 | 说明书 | 1份 |

- EGF简介：

- 表皮生长因子(EGF)是属于表皮生长因子家族的成员，表皮生长因子家族的成员除了表皮生长因子之外，还包括β细胞素(betacelluin)、 双调蛋白(Amphiregulin)、肝素结合样表皮生长因子(HB-EGF)、表皮调节素(Epiregulin)、转化生长因子阿尔法（TGFα）、epigen、神经调节素1-6(neuregulins)等。EGF是一个只有53个氨基酸的小分子蛋白质，像其它表皮生长因子家族成员一样，含有三个二硫键的特征结构。对于活性EGF来说，小鼠EGF与人EGF，大鼠EGF和猪EGF分别有70%，73%和74%的同源性。

- EGF在细胞生长，肿瘤的形成和疗伤等生理过程中均有重要作用。体外和体内的实验表明，EGF可刺激各种表皮和上皮组织的生长。在体外细胞的培养中，EGF被观察到对某些成纤维细胞、肾上皮细胞、神经胶质细胞、卵巢颗粒细胞和甲状腺细胞等具有刺激生长的作用。

- 检测原理:

本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法检测样本中小鼠EGF 的浓度。小鼠EGF 捕获抗体已预包被于酶标板上，当加入标本或参考品时，其中的小鼠EGF 会与捕获抗体结合，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。当加入生物素化的抗小鼠EGF 抗体后，抗小鼠EGF 抗体与小鼠EGF 接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。随后加入辣根过氧化物酶标记的亲合素。生物素与亲合素特异性结合，亲合素连接的酶就会与夹心的免疫复合物连接起来；其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。最后加入显色剂，若样本中存在小鼠EGF 将会形成免疫复合物，辣根过氧化物酶会催化无色的显色剂氧化成蓝色物质，在加入终止液后呈黄色。通过酶标仪检测，读其450nm处的OD值，EGF 浓度与OD450值之间呈正比，通过参考品绘制标准曲线，对照未知样本中OD值，即可算出标本中EGF 浓度。

- 保存条件：

- 试剂盒请保存在2～8℃。

- 注意事项:

- 浓缩洗涤液因在低温下可能有结晶，请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液。

- 标准品复溶加样后，剩余部份请丢弃。

- 底物请勿接触氧化剂和金属。

- 加样时，请及时更换枪头，避免交叉污染。

- 严禁混用不同批号的试剂盒组份。

- 充分混匀对保证反应结果的准性很重要，在加液后请轻轻叩击边缘以保证混匀。

- 室温反应，请严格控制在25～28℃。

- 洗涤过程是至关重要的，洗涤不充分会使精确度下降并导致结果误差较大。

- 试验中标准品和样本检测时建议作双复孔。

- 加样过程中避免气泡的产生。

- 血清和血浆标本的检测时，检测抗体的孵育时间应适当延长。

- 标本收集:

- 标本的收集请按下列流程进行操作；

- 细胞上清标本离心去除悬浮物后即可；

- 血清标本应是自然凝固后，取上清，避免在冰箱中凝固血液；

- 血浆标本，推荐用EDTA的方法收集；

- 若待测样本不能及时检测，标本收集后请分装，冻存于－20℃，避免反复冻融。

- 血清标本不应添加任何防腐剂或抗凝剂；

- 标本应清澈透明，检测前样本中如有悬浮物应通过离心去除。

- 请勿使用溶血高血脂或污染的标本检测，否则结果将不准确。

注：小鼠血清或血浆样本请使用样本分析缓冲液。

- 检测前准备工作:

- 试剂盒自冰箱中取出后应置室温（25-28℃）平衡20分钟；每次检测后剩余试剂请及时于2～8℃保存。

- 将浓缩洗涤液用双蒸水或去离子水稀释(1份加19份水)。

- 标准品: 按标签复溶体积加入1×标准品稀释液复溶使小鼠EGF终浓度达到250pg/ml，室温反应，请严格控制在25～28℃，静置15~20分钟后轻轻混悬（建议抽吸几次）待彻底溶解，用标准品稀释液倍比梯度稀释后依次加入检测孔中。（标准曲线取七个点，最高浓度为250 pg/ml,标准品稀释液直接加入作为0浓度.）

- 洗涤方法:

自动洗板机或人工洗板：每孔洗涤液为300ul，注入与吸出间隔15-30秒。最后一次洗板完成后将板倒扣着在厚吸水纸上用力拍干。

- 实验过程需自备的材料：

- 不同规格的加样枪及相应的枪头；

- 酶标仪；

- 自动洗板机；

- 去离子水或双蒸水；

- 操作步骤:

- 通过计算并确定一次性实验所需的板条数，取出所需板条放置在框架内，暂时用不到板条请放回铝箔袋密封，保存于4℃。

- 建议设置本底较正孔，即空白孔,设置方法为该孔只加TMB显色液和中止液。每次实验均需做标准品对照并画出标准曲线。

- 分别将样品或不同浓度标准品按照100μl/孔加入相应孔中，用封板膜封住反应孔，室温（25-28℃）孵育120分钟。对于血清，血浆样本，可能非常低而检测不出，检测时请先加入50ul的样本分析缓冲液，再加入50ul样本，超出检测范围需稀释后再检测。细胞上清需根据预实验结果，如果超过试剂盒的检测限，请相应稀释后再检测。请注意记录好样品的稀释倍数。尿液样品的EGF的检测，不同样本稀释比例有所区别，一般范围在3-10倍，如无明确范围，建议用标准品稀释液从5倍开始稀释。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入生物素化抗体工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，室温（25-28℃）孵育60分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入亲和素连接的HRP酶工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，避光室温（25-28℃）孵育15-20分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入显色剂TMB100ul/孔，避光室温（25-28℃）孵育15-20分钟。

- 加入终止液50ul/孔,混匀后即刻测量OD450值。

- 结果判断:

- 复孔的值在20%的差异范围内结果才有效，复孔的值平均后可作为测量值。

- 每个标准品或标本的OD值应减去本底校正孔的OD值。

- 手工绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标，OD值作纵坐标，以平滑线连接各标准品的坐标点。通过标本的OD值可在标准曲线上查出其浓度。

- 若标本OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数.

典型数值和参考曲线

| - 浓度ng/ml | - 典型OD值1 | - 典型OD值2 | - OD平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.135 | 0.168 | 0.1515 |
| 7.8125 | 0.327 | 0.349 | 0.338 |
| 15.625 | 0.507 | 0.473 | 0.49 |
| 31.25 | 0.764 | 0.718 | 0.741 |
| 62.5 | 1.021 | 1.054 | 1.0375 |
| 125 | 1.492 | 1.436 | 1.464 |
| 250 | 2.124 | 2.053 | 2.0885 |

小鼠EGF参考标准曲线

注意：本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本含量。

- 灵敏度，特异性和重复性:

- 灵敏度：多次重复结果表明，最小检出量为3.2pg/ml。

- 特异性：与小鼠的Amphiregulin,,Epiregulin ,Epigen,MFG-E8及人的EGF,HB-EGF等无交叉反应性。

- 重复性：板内，板间变异系数均<10%.

- 常见问题及解决方法：

| - 问题 | - 可能原因 | - 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| - 高背景或阴性对照值偏高 | - 洗板不充分 | - 将洗涤液注入反应孔充分洗涤，彻底拍干孔中液体 |
|  | - 酶结合物过量 | - 检查酶稀释度，按说明书标识的稀释度稀释 |
|  | - 底物污染 | - 加底物前检查底物是否为透明无色，请勿用变蓝的底物，重新用新的底物试验 |
|  | - 阴性对照孔被阳性对照污染 | - 注意洗涤时不要把洗液溢出孔外，不使阴阳对照孔液体连接一起 |
|  | - 不同批次试剂混用 | - 检查试剂批号，请勿用不同批次试剂 |
| - 显色信号弱 | - 试剂过期 | - 检查试剂有效期，请勿用过期试剂 |
|  | - 孵育时间过短 | - 按说明书中规定的时间孵育 |
|  | - 试剂污染 | - 检查试剂是否污染，请勿用污染的试剂 |
|  | - 酶标仪滤光片不匹配 | - 检查酶标仪设置及滤光片是否匹配 |
|  | - 试剂盒平衡不充分 | - 确保试剂盒实验前平衡至室温 |
|  | - 显色时间不够 | - 增加底物显色时间 |
| - 无显色信号 | - 检测抗体、酶或显色剂漏加 | - 检查实验操作流程，重复实验 |
|  | - 酶被叠氮钠污染 | - 请使用重新配制的试剂 |
|  | - 试剂添加顺序有误 | - 检查复核实验添加的顺序、流程，重复试验 |
| - 标曲佳但样本孔无信号 | - 样品中靶标物含量低或样品中无靶标物 | - 设置阳性对照，重复试验 |
|  | - 样品基质效应影响检测 | - 重新稀释样品后复测 |
| - 标曲佳但样本孔信号偏高 | - 样品中待检物含量超过标准曲线范围 | - 重新稀释样品后复测 |
| - 边缘效应 | - 孵育温度不均衡 | - 孵育时每步均使用新的封板胶纸，避免在环境温度变化大的地方孵育，勿叠放反应板 |