# 产品说明书

大鼠细胞间粘附分子1定量分析酶联免疫检测试剂盒（96T/48T）

- 产品内容：

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| MDSR3421-01 | 大鼠ICAM-1预包被板 | 12条/6条 |
| MDSR3421-02 | 样本分析缓冲液 | 5ml/3ml |
| MDSR3421-03 | 5×标准品稀释液 | 10ml/5ml |
| MDSR3421-04 | 大鼠ICAM-1标准品 | 2支/1支(冻干) |
| MDSR3421-05 | 大鼠ICAM-1生物素化抗体 | 10ml/5ml |
| MDSR3421-06 | 亲和素连接的HRP酶 | 10ml/5ml |
| MDSR3421-07 | 浓缩洗涤液 20× | 30ml/15ml |
| MDSR3421-08 | TMB底物 | 10ml/5ml |
| MDSR3421-09 | 中止液 | 5ml/3ml |
| MDSR3421-10 | 封板胶纸 | 3/2张 |

- ICAM-1简介

细胞间粘附分子1(ICAM-1)是一个属于免疫球蛋白超家族的跨膜蛋白。成熟的ICAM-1由27个氨基酸信号肽结构，466个氨基酸细胞外区域结构，25个氨基酸的跨膜区域结构，27个氨基酸的胞内区结构共545个氨基酸构成的分子。一般说来，ICAM-1在膜上以二聚体形式存在。溶解的ICAM-1有493个氨基酸残基，分子量为78kDa，因为是个糖蛋白，分子质量在110-125KDa之间。

ICAM-1在平滑肌细胞、角化细胞、内皮细胞、成纤维细胞、支气管内皮细胞、记忆性T细胞和B细胞、单核细胞、巨噬细胞等都有表达，ICAM-1的表达受炎性细胞因子的调控。

ICAM-1的基本功能是在受伤后或压力状态下，使得内皮细胞与白细胞粘附。ICAM-1能与白细胞功能抗原(LFA-1)或巨噬细胞1抗原(Mac-1)结合而起作用。

- 检测原理:

本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法检测样本中大鼠ICAM-1的浓度。大鼠ICAM-1捕获抗体已预包被于酶标板上，当加入标本或参考品时，其中的大鼠ICAM-1会与捕获抗体结合，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。当加入生物素化的抗大鼠ICAM-1抗体后，抗大鼠ICAM-1抗体与大鼠ICAM-1接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。随后加入辣根过氧化物酶标记的亲合素。生物素与亲合素特异性结合，亲合素连接的酶就会与夹心的免疫复合物连接起来；其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。最后加入显色剂，若样本中存在ICAM-1将会形成免疫复合物，辣根过氧化物酶会催化无色的显色剂氧化成蓝色物质，在加入终止液后呈黄色。通过酶标仪检测，读其450nm处的OD值，大鼠ICAM-1浓度与OD450值之间呈正比，通过参考品绘制标准曲线，对照未知样本中OD值，即可算出标本中ICAM-1浓度。

- 保存条件：

- 试剂盒请保存在2～8℃。

- 注意事项:

- 浓缩洗涤液因在低温下可能有结晶，请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液。

- 标准品复溶加样后，剩余部份请丢弃。

- 底物请勿接触氧化剂和金属。

- 加样时，请及时更换枪头，避免交叉污染。

- 严禁混用不同批号的试剂盒组份。

- 充分混匀对保证反应结果的准性很重要，在加液后请轻轻叩击边缘以保证混匀。

- 室温反应，请严格控制在25～28℃。

- 洗涤过程是至关重要的，洗涤不充分会使精确度下降并导致结果误差较大。

- 试验中标准品和样本检测时建议作双复孔。

- 加样过程中避免气泡的产生。

- 血清和血浆标本的检测时，检测抗体的孵育时间应适当延长。

- 标本收集:

- 标本的收集请按下列流程进行操作；

A.细胞上清标本离心去除悬浮物后即可；

B.血清标本应是自然凝固后，取上清，避免在冰箱中凝固血液；

C.血浆标本，推荐用EDTA的方法收集；

D.若待测样本不能及时检测，标本收集后请分装，冻存于－20℃，避免反复冻融。

- 血清标本不应添加任何防腐剂或抗凝剂；

- 标本应清澈透明，检测前样本中如有悬浮物应通过离心去除。

- 请勿使用溶血，高血脂或污染的标本检测，否则结果将不准确。

注：大鼠血清或血浆样本请用样本分析缓冲液做倍比稀释后再检测。

- 检测前准备工作:

- 试剂盒自冰箱中取出后应置室温(25～28℃)平衡20分钟；每次检测后剩余试剂请及时于2～8℃保存。

- 将浓缩洗涤液用双蒸水或去离子水稀释(1份加19份水)。

- 如有5X准品稀释液，请按所需量用双蒸水或去离子水稀释(1份加4水)。

- 标准品: 按标签复溶体积加入标准品稀释液复溶使ICAM终浓度达到4000pg/ml，室温反应，请严格控制在25～28℃，静置10~15分钟后轻轻混悬（建议抽吸几次）待彻底溶解，用标准品稀释液倍比梯度稀释后依次加入检测孔中。（标准曲线取七个点，最高浓度为4000 pg/ml,标准品稀释液直接加入作为0浓度.）

- 洗涤方法:

自动洗板机或人工洗板：每孔洗涤液为300ul，注入与吸出间隔15-30秒。洗板5次。最后一次洗板完成后将板倒扣着在厚吸水纸上用力拍干。

- 实验过程需自备的材料：

- 不同规格的加样枪及相应的枪头；

- 酶标仪；

- 自动洗板机；

- 去离子水或双蒸水；

- 操作步骤:

- 通过计算并确定一次性实验所需的板条数，取出所需板条放置在框架内，暂时用不到板条请放回铝箔袋密封，保存于4℃。

- 建议设置本底较正孔，即空白孔,设置方法为该孔只加TMB显色液和中止液。每次实验均需做标准品对照并画出标准曲线。

- 分别将样品或不同浓度标准品按照100μl/孔加入相应孔中，用封板膜封住反应孔，室温孵育120分钟。对于血清或血浆样品的检测，不同样本稀释比例不同，一般范围在2-200倍，如无明确范围，建议从2倍开始稀释，先加入50ul的样本分析缓冲液，再加50ul的样本。如果样本浓度过高，超过检测范围，先加入50ul的样本分析缓冲液，再加入稀释后的样本50μl检测。请注意记录好样品的稀释倍数，此处加样量50ul相当于已稀释了2倍。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入生物素化抗体工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，室温(25～28℃)孵育60分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入亲和素链接的HRP酶工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，避光室温(25～28℃)孵育10-20分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入显色剂TMB100ul/孔，避光室温(25～28℃)孵育10-20分钟。

- 加入终止液50ul/孔,混匀后即刻测量OD450值。

- 结果判断:

- 复孔的值在20%的差异范围内结果才有效，复孔的值平均后可作为测量值。

- 每个标准品或标本的OD值应减去本底校正孔的OD值。

- 手工绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标，OD值作纵坐标，以平滑线连接各标准品的坐标点。通过标本的OD值可在标准曲线上查出其浓度。

- 若标本OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数。

典型数值和参考曲线

| - 浓度pg/ml | - 典型OD值1 | - 典型OD值2 | - OD平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.10046 | 0.07134 | 0.0859 |
| 125 | 0.2787 | 0.2381 | 0.2584 |
| 250 | 0.4471 | 0.4165 | 0.4318 |
| 500 | 0.7262 | 0.701 | 0.7136 |
| 1000 | 1.0603 | 0.9791 | 1.0197 |
| 2000 | 1.4038 | 1.3542 | 1.379 |
| 4000 | 1.9771 | 1.9481 | 1.9626 |

大鼠ICAM-1参考标准曲线

注意：本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本含量。

- 灵敏度，特异性和重复性:

- 灵敏度：多次重复结果表明，最小检出量为53.2pg/ml。

- 特异性：与GDNF, GM-CSF,TNF-α,IL-1α,IL-1β,IL-2 ,IL-4 ,PDGF-BB, IL-10,人 ICAM,小鼠ICAM等没有交叉反应。

- 重复性：板内，板间变异系数均<10%.

- 常见问题及解决方法：

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 高背景或阴性对照值偏高 | 洗板不充分 | 将洗涤液注入反应孔充分洗涤，彻底拍干孔中液体 |
|  | 酶结合物过量 | 检查酶稀释度，按说明书标识的稀释度稀释 |
|  | 底物污染 | 加底物前检查底物是否为透明无色，请勿用变蓝的底物，重新用新的底物试验 |
|  | 阴性对照孔被阳性对照污染 | 注意洗涤时不要把洗液溢出孔外，不使阴阳对照孔液体连接一起 |
|  | 不同批次试剂混用 | 检查试剂批号，请勿用不同批次试剂 |
| 显色信号弱 | 试剂过期 | 检查试剂有效期，请勿用过期试剂 |
|  | 孵育时间过短 | 按说明书中规定的时间孵育 |
|  | 试剂污染 | 检查试剂是否污染，请勿用污染的试剂 |
|  | 酶标仪滤光片不匹配 | 检查酶标仪设置及滤光片是否匹配 |
|  | 试剂盒平衡不充分 | 确保试剂盒实验前平衡至室温 |
|  | 显色时间不够 | 增加底物显色时间 |
| 无显色信号 | 检测抗体、酶或显色剂漏加 | 检查实验操作流程，重复实验 |
|  | 酶被叠氮钠污染 | 请使用重新配制的试剂 |
|  | 试剂添加顺序有误 | 检查复核实验添加的顺序、流程，重复试验 |
| 标曲佳但样本孔无信号 | 样品中靶标物含量低或样品中无靶标物 | 设置阳性对照，重复试验 |
|  | 样品基质效应影响检测 | 重新稀释样品后复测 |
| 标曲佳但样本孔信号偏高 | 样品中待检物含量超过标准曲线范围 | 重新稀释样品后复测 |
| 边缘效应 | 孵育温度不均衡 | 孵育时每步均使用新的封板胶纸，避免在环境温度变化大的地方孵育，勿叠放反应板 |