# 产品说明书

大鼠Leptin定量分析酶联免疫检测试剂盒（96T/48T）

- 产品内容：

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| MDSR3443-01 | 大鼠Leptin预包被板 | 12条/6条 |
| MDSR3443-02 | 样本分析缓冲液 | 5ml/3ml |
| MDSR3443-03 | 标准品稀释液 | 10ml/5ml |
| MDSR3443-04 | 大鼠Leptin标准品 | 2/1支(冻干) |
| MDSR3443-05 | 大鼠Leptin生物素化抗体 | 10ml/5ml |
| MDSR3443-06 | 亲和素连接的HRP酶 | 10ml/5ml |
| MDSR3443-07 | 浓缩洗涤液 20× | 30ml/15ml |
| MDSR3443-08 | TMB底物 | 10ml/5ml |
| MDSR3443-09 | 中止液 | 5ml/3ml |
| MDSR3443-10 | 封板胶纸 | 3/2张 |

- Leptin简介：

大鼠瘦素蛋白是一个146个氨基酸的多肽激素，主要由脂肪细胞释放，其主要作用是调控食欲的降低和能量消耗。但是，人们还发现瘦素蛋白在血管再生、骨代谢、造血及免疫调节上有重要的作用。

瘦素可与丘脑下部的中央脊腹部的饱觉中枢结合，从而使得大脑得到食物充足的信号，这样瘦素的表达水平的高低就可达到调控能量摄入和机体的能量消耗作用。

瘦素功能的实现主要跟瘦素受体结合后实现的，瘦素受体有两类，一类是固定细胞膜上的受体，主要通过JAK/STAT信号通路起作用，另一类是游离的受体，这类受体一般是丢失了受体的细胞膜内的部分，游离出来的，根据失去的结构不同，游离受体的种类较多。人体内游离的受体的产生主要是由金属蛋白酶介导的细胞膜外功能域的脱落后形成的

- 检测原理:

本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法检测样本中大鼠Leptin 的浓度。大鼠Leptin 捕获抗体已预包被于酶标板上，当加入标本或参考品时，其中的大鼠Leptin 会与捕获抗体结合，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。当加入生物素化的抗大鼠Leptin 抗体后，抗大鼠Leptin 抗体与大鼠Leptin 接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。随后加入辣根过氧化物酶标记的亲合素。生物素与亲合素特异性结合，亲合素连接的酶就会与夹心的免疫复合物连接起来；其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。最后加入显色剂，若样本中存在大鼠Leptin 将会形成免疫复合物，辣根过氧化物酶会催化无色的显色剂氧化成蓝色物质，在加入终止液后呈黄色。通过酶标仪检测，读其450nm处的OD值，Leptin 浓度与OD450值之间呈正比，通过参考品绘制标准曲线，对照未知样本中OD值，即可算出标本中Leptin 浓度。

- 保存条件：

试剂盒请保存在2～8℃。

- 注意事项:

- 浓缩洗涤液因在低温下可能有结晶，请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液。

- 标准品复溶加样后，剩余部份请丢弃。

- 底物请勿接触氧化剂和金属。

- 加样时，请及时更换枪头，避免交叉污染。

- 严禁混用不同批号的试剂盒组份。

- 充分混匀对保证反应结果的准性很重要，在加液后请轻轻叩击边缘以保证混匀。

- 室温反应，请严格控制在25～28℃。

- 洗涤过程是至关重要的，洗涤不充分会使精确度下降并导致结果误差较大。

- 试验中标准品和样本检测时建议作双复孔。

- 加样过程中避免气泡的产生。

- 血清和血浆标本的检测时，检测抗体的孵育时间应适当延长。

- 标本收集:

- 标本的收集请按下列流程进行操作；

- A.细胞上清标本离心去除悬浮物后即可；

- B.血清标本应是自然凝固后，取上清，避免在冰箱中凝固血液；

- C.血浆标本，推荐用EDTA的方法收集；

- D.若待测样本不能及时检测，标本收集后请分装，冻存于－20℃，避免反复冻融。

- 血清标本不应添加任何防腐剂或抗凝剂；

- 标本应清澈透明，检测前样本中如有悬浮物应通过离心去除。

- 请勿使用溶血高血脂或污染的标本检测，否则结果将不准确。

- 注：小鼠血清或血浆样本请使用样本分析缓冲液。

- 检测前准备工作:

- 试剂盒自冰箱中取出后应置室温（25-28℃）平衡20分钟；每次检测后剩余试剂请及时于2～8℃保存。

- 将浓缩洗涤液用双蒸水或去离子水稀释(1份加19份水)。

- 标准品:加入去离子水 1ml至冻干标准品瓶中使大鼠Leptin终浓度达到2000pg/ml，室温反应，请严格控制在25～28℃，静置15~20分钟后轻轻混悬（建议抽吸几次）待彻底溶解，用标准品稀释液倍比梯度稀释后依次加入检测孔中。（标准曲线取七个点，最高浓度为2000 pg/ml,标准品稀释液直接加入作为0浓度.）

- 洗涤方法:

自动洗板机或人工洗板：每孔洗涤液为300ul，注入与吸出间隔15-30秒。洗板5次。最后一次洗板完成后将板倒扣着在厚吸水纸上用力拍干。

- 实验过程需自备的材料：

- 不同规格的加样枪及相应的枪头；

- 酶标仪；

- 自动洗板机；

- 去离子水或双蒸水；

- 操作步骤:

- 通过计算并确定一次性实验所需的板条数，取出所需板条放置在框架内，暂时用不到板条请放回铝箔袋密封，保存于4℃。

- 建议设置本底较正孔，即空白孔,设置方法为该孔只加TMB显色液和中止液。每次实验均需做标准品对照并画出标准曲线。

- 分别将标本或不同浓度标准品(100ul/孔)加入相应孔中，用封板胶纸封住反应孔，室温（25-28℃）孵育120分钟。如果是血清血浆样本，不同样本稀释比例不一样，一般范围在1.25~10倍，如无明确范围，建议从4倍开始，加样稀释说明如下：每孔先加样本分析缓冲液50ul，再加用1×标准品稀释液稀释后的样本，加样量为50ul。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入生物素化抗体工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，室温（25-28℃）孵育60分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入HRP酶结合物工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，避光室温（25-28℃）孵育10-20分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入显色剂TMB100ul/孔，避光室温（25-28℃）孵育10-20分钟。

- 加入中止液50ul/孔,混匀后即刻测量OD450值。

- 结果判断:

- 复孔的值在20%的差异范围内结果才有效，复孔的值平均后可作为测量值。

- 每个标准品或标本的OD值应减去本底校正孔的OD值。

- 手工绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标，OD值作纵坐标，以平滑线连接各标准品的坐标点。通过标本的OD值可在标准曲线上查出其浓度。

- 若标本OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数.

典型数值和参考曲线

| - 浓度pg/ml | - 典型OD值1 | - 典型OD值2 | - OD平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.149 | 0.155 | 0.152 |
| 62.5 | 0.309 | 0.327 | 0.318 |
| 125 | 0.498 | 0.496 | 0.497 |
| 250 | 0.66 | 0.678 | 0.669 |
| 500 | 1.048 | 1.025 | 1.0365 |
| 1000 | 1.448 | 1.479 | 1.4635 |
| 2000 | 2.042 | 2.194 | 2.118 |

大鼠Leptin参考标准曲线

注意：本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本含量。

- 灵敏度，特异性和重复性:

- 灵敏度：多次重复结果表明，最小检出量为34.6pg/ml。

- 特异性：与人G-CSF、GM-CSF、IFN-γ、IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6等没有交叉反应。与小鼠lepin有50%交叉反应。

- 重复性：板内，板间变异系数均<10%.

- 常见问题及解决方法：

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 高背景或阴性对照值偏高 | 洗板不充分 | 将洗涤液注入反应孔充分洗涤，彻底拍干孔中液体 |
|  | 酶结合物过量 | 检查酶稀释度，按说明书标识的稀释度稀释 |
|  | 底物污染 | 加底物前检查底物是否为透明无色，请勿用变蓝的底物，重新用新的底物试验 |
|  | 阴性对照孔被阳性对照污染 | 注意洗涤时不要把洗液溢出孔外，不使阴阳对照孔液体连接一起 |
|  | 不同批次试剂混用 | 检查试剂批号，请勿用不同批次试剂 |
| 显色信号弱 | 试剂过期 | 检查试剂有效期，请勿用过期试剂 |
|  | 孵育时间过短 | 按说明书中规定的时间孵育 |
|  | 试剂污染 | 检查试剂是否污染，请勿用污染的试剂 |
|  | 酶标仪滤光片不匹配 | 检查酶标仪设置及滤光片是否匹配 |
|  | 试剂盒平衡不充分 | 确保试剂盒实验前平衡至室温 |
|  | 显色时间不够 | 增加底物显色时间 |
| 无显色信号 | 检测抗体、酶或显色剂漏加 | 检查实验操作流程，重复实验 |
|  | 酶被叠氮钠污染 | 请使用重新配制的试剂 |
|  | 试剂添加顺序有误 | 检查复核实验添加的顺序、流程，重复试验 |
| 标曲佳但样本孔无信号 | 样品中靶标物含量低或样品中无靶标物 | 设置阳性对照，重复试验 |
|  | 样品基质效应影响检测 | 重新稀释样品后复测 |
| 标曲佳但样本孔信号偏高 | 样品中待检物含量超过标准曲线范围 | 重新稀释样品后复测 |
| 边缘效应 | 孵育温度不均衡 | 孵育时每步均使用新的封板胶纸，避免在环境温度变化大的地方孵育，勿叠放反应板 |