# 产品说明书

人IGFBP4－CT定量分析酶联免疫检测试剂盒（96T/48T）

- 产品内容：

| 产品编号 | 组分 | 规格（96T/48T） |
| --- | --- | --- |
| MDSH2137-01 | 人IGFBP4－CT预包被板 | 12条/6条 |
| MDSH2137-02 | 标准品稀释液 | 10ml/5ml |
| MDSH2137-03 | 人IGFBP4－CT标准品 | 2支/1支(冻干)* |
| MDSH2137-04 | 抗体HRP结合物 | 10ml/5ml |
| MDSH2137-05 | 浓缩洗涤液 20× | 30ml/15ml |
| MDSH2137-06 | TMB底物 | 10ml/5ml |
| MDSH2137-07 | 终止液 | 5ml/3ml |
| MDSH2137-08 | 封板胶纸 | 3/2张 |
| MDSH2137-09 | 说明书 | 1份 |
| MDSH2137-10 | 人IGFBP4－CT预包被板 | 12条/6条 |

- IGFBP4－CT简介：

IGFBP-4属于胰岛素样生长因子（IGF）蛋白家族，在外周循环中参与血液游离I G F s 浓度的调控。IGFBP-4与IGF的复合物可以被一种锌-金属蛋白酶PAPP-A裂解。PAPP-A对于IGFBP-4的裂解是高度位点性特异的，裂解位点为met135-lys36。IGFBP-4经PAPP-A酶切后会形成N末端（14.6KDa）和C末端（11.3KDa）两个片段，并且从IGF上释放出来。N末端和C末端-IGFBP-4都是PAPP-A介导的IGFBP-4水解产物。

近期的一些研究显示，外周循环中IGFBP-4片段水平的升高与心肌缺血、I型糖尿病和ST段抬高心梗患者的主要不良心脏事件及致死率高度相关。

- 检测原理：

本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法检测样本中IGFBP4－CT的浓度。IGFBP4－CT捕获抗体已预包被于酶标板上，当加入标本或参考品时，其中的降钙素原会与捕获抗体结合，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。当加入HRP耦连的IGFBP4－CT抗体后，抗人IGFBP4－CT抗体与IGFBP4－CT接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离的成分通过洗涤的过程被除去。最后加入显色剂，若样本中存在IGFBP4－CT将会形成免疫复合物，辣根过氧化物酶会催化无色的显色剂氧化成蓝色物质，在加入终止液后呈黄色。通过酶标仪检测，读其450nm处的OD值，IGFBP4－CT浓度与OD450值之间呈正比，通过参考品绘制标准曲线，对照未知样本中OD值，即可算出标本中降钙素原浓度。

- 保存条件：

- 试剂盒请保存在2～8℃。

- 注意事项：

- 浓缩洗涤液因在低温下可能有结晶，请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液。

- 标准品复溶加样后，剩余部份请丢弃。

- 底物请勿接触氧化剂和金属。

- 加样时，请及时更换枪头，避免交叉污染。

- 严禁混用不同批号的试剂盒组份。

- 充分混匀对保证反应结果的准性很重要，在加液后请轻轻叩击边缘以保证混匀。

- 室温反应，请严格控制在25～28℃。

- 洗涤过程是至关重要的，洗涤不充分会使精确度下降并导致结果误差较大。

- 试验中标准品和样本检测时建议作双复孔。

- 加样过程中避免气泡的产生。

- 血清和血浆标本的检测时，检测抗体的孵育时间应适当延长。

- 标本收集:

- 标本的收集请按下列流程进行操作；

- 细胞上清标本离心去除悬浮物后即可；

- 血清标本应是自然凝固后，取上清，避免在冰箱中凝固血液；

- 血浆标本，推荐用EDTA的方法收集；

- 若待测样本不能及时检测，标本收集后请分装，冻存于－20℃，避免反复冻融。

- 血清标本不应添加任何防腐剂或抗凝剂；

- 标本应清澈透明，检测前样本中如有悬浮物应通过离心去除。

- 请勿使用溶血高血脂或污染的标本检测，否则结果将不准确。

- 注：人血清或血浆样本请用标准品稀释液稀释后再检测。

- 检测前准备工作:

- 试剂盒自冰箱中取出后应置室温（25～28℃）平衡20分钟；每次检测后剩余试剂请及时于2～8℃保存。

- 将浓缩洗涤液用双蒸水或去离子水稀释(1份加19份水)。

- 如有5×标准品稀释液用双蒸水或去离子水稀释(1份加4份水)。

- 标准品:按标签复溶体积用标准品稀释液复溶使IGFBP4－CT终浓度达到500ng/ml，室温反应，请严格控制在25～28℃，静置10~15分钟后轻轻混悬（建议抽吸几次）待彻底溶解，用标准品稀释液倍比梯度稀释后依次加入检测孔中。（标准曲线取七个点，最高浓度为500ng/ml,标准品稀释液直接加入作为0浓度.）下图为标准品稀释示意图。

- 洗涤方法:

- 自动洗板机或人工洗板：每孔洗涤液为300ul，注入与吸出间隔15-30秒。洗板5次。最后一次洗板完成后将板倒扣着在厚吸水纸上用力拍干。

- 实验过程需自备的材料：

- 不同规格的加样枪及相应的枪头；

- 酶标仪；

- 自动洗板机；

- 去离子水或双蒸水；

- 操作步骤:

- 通过计算并确定一次性实验所需的板条数，取出所需板条放置在框架内，暂时用不到板条请放回铝箔袋密封，保存于4℃。

- 建议设置本底较正孔，即空白孔,设置方法为该孔只加TMB显色液和中止液。每次实验均需做标准品对照并画出标准曲线。

- 分别将稀释好的标本或不同浓度标准品(100ul/孔)加入相应孔中，用封板胶纸封住反应孔，室温（25～28℃）孵育120分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 每孔加入HRP抗体结合物工作液(100ul/孔)。用封板胶纸封住反应孔，室温（25～28℃）孵育60分钟。

- 洗板5次，且最后一次置厚吸水纸上拍干。

- 加入显色剂TMB100ul/孔，避光室温（25～28℃）孵育20分钟。

- 加入终止液50ul/孔,混匀后即刻测量OD450值。

- 结果判断:

- 复孔值在20%差异范围内结果有效，复孔值平均后可作为测量值。

- 每个标准品或标本的OD值应减去本底校正孔的OD值。

- 手工绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标，OD值作纵坐标，以平滑线连接各标准品的坐标点。通过标本的OD值可在标准曲线上查出其浓度。

- 若标本OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数。

典型数值和参考曲线

| - 浓度ng/ml | - 典型OD值1 | - 典型OD值2 | - OD平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.126 | 0.144 | 0.135 |
| 3.125 | 0.304 | 0.298 | 0.301 |
| 62.5 | 0.501 | 0.509 | 0.505 |
| 125 | 0.685 | 0.839 | 0.762 |
| 250 | 1.107 | 1.117 | 1.112 |
| 500 | 1.622 | 1.691 | 1.6565 |
| 1000 | 2.203 | 2.264 | 2.2335 |

- 人IGFBP4-CT参考标准曲线

注意：本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本含量。

- 灵敏度，特异性和重复性:

- 灵敏度：多次重复结果表明，最小检出量为1.25ng/ml。

- 重复性：板内，板间变异系数均<10%.

- 常见问题及解决方法：

| - 问题 | - 可能原因 | - 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| - 高背景或阴性对照值偏高 | - 洗板不充分 | - 将洗涤液注入反应孔充分洗涤，彻底拍干孔中液体 |
|  | - 酶结合物过量 | - 检查酶稀释度，按说明书标识的稀释度稀释 |
|  | - 底物污染 | - 加底物前检查底物是否为透明无色，请勿用变蓝的底物，重新用新的底物试验 |
|  | - 阴性对照孔被阳性对照污染 | - 注意洗涤时不要把洗液溢出孔外，不使阴阳对照孔液体连接一起 |
|  | - 不同批次试剂混用 | - 检查试剂批号，请勿用不同批次试剂 |
| - 显色信号弱 | - 试剂过期 | - 检查试剂有效期，请勿用过期试剂 |
|  | - 孵育时间过短 | - 按说明书中规定的时间孵育 |
|  | - 试剂污染 | - 检查试剂是否污染，请勿用污染的试剂 |
|  | - 酶标仪滤光片不匹配 | - 检查酶标仪设置及滤光片是否匹配 |
|  | - 试剂盒平衡不充分 | - 确保试剂盒实验前平衡至室温 |
|  | - 显色时间不够 | - 增加底物显色时间 |
| - 无显色信号 | - 检测抗体、酶或显色剂漏加 | - 检查实验操作流程，重复实验 |
|  | - 酶被叠氮钠污染 | - 请使用重新配制的试剂 |
|  | - 试剂添加顺序有误 | - 检查复核实验添加的顺序、流程，重复试验 |
| - 标曲佳但样本孔无信号 | - 样品中靶标物含量低或样品中无靶标物 | - 设置阳性对照，重复试验 |
|  | - 样品基质效应影响检测 | - 重新稀释样品后复测 |
| - 标曲佳但样本孔信号偏高 | - 样品中待检物含量超过标准曲线范围 | - 重新稀释样品后复测 |
| - 边缘效应 | - 孵育温度不均衡 | - 孵育时每步均使用新的封板胶纸，避免在环境温度变化大的地方孵育，勿叠放反应板 |